## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动粪便处理分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测项目 | 样本颜色与性状拍照、免疫层析法（含金标法）检测
3.2 | 检测速度 | ≥80标本/小时，配备三通道技术池
3.3 | 进样方式 | 循环轨道式进样，一次性进样≥50个
3.4 | 样本性状摄像单元 | 高清CMOS摄像头
*3.5 | 样本稀释混匀过滤单元 | 自动穿刺注入稀释液稀释，可进行二次稀释，满足虫卵标本的集卵要求
*3.6 | 混匀方式 | 高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中的有形成分
·3.7 | 系统功能 | 样本采集后运送、检测、回收全过程封闭
*3.8 | 样本采集管 | 全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺注入或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样
3.9 | 试剂卡功能 | 具备，自动传输、检测、回收金标卡
*3.10 | 试机卡温度 | 37±1℃
·3.11 | 试剂卡仓 | ≥6个
3.12 | 金标卡反应结果功能 | 具备
3.13 | 质控功能 | 具备
3.14 | 自动图形识别软件 | 能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、寄生虫卵等进行自动图形识别
3.15 | 粪便隐血分析 | 具备
3.16 | 显微镜参数 | CMOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜和高倍镜能对同一视野进行多层焦距采集高清图像
3.17 | lis功能 | Lis系统双双向通讯功能，内置条码扫描
3.18 | 低倍镜 | 低倍镜可检测≥14个视野，视野数可调，每个视野开设三个断层
3.19 | 高倍镜 | 高倍镜可检测≥14个视野，视野数可调，每个视野开设五个断层
3.20 | 试剂耗材 | 厂家具有自产配套试剂，以及配套粪便形态学质控品、粪便隐血质控品、粪便转铁质控品、粪便形态学质控品等
3.21 | 报警及安全指标 | 耗材不足报警，故障报警
3.22 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件情况
*4 | 配置需求（单台套） | 主机 1台 专用图文处理电脑工作站 1套 配套样本采集管50支、试剂50人份
*5 | 配套医用封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
填报时间：2022年08月08日
设备名称 | 全自动粪便处理分析系统 |  | 数量： | 1台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 粪便常规检查 |  | 216000
2 | 便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） |  | 216000
3 | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB&TF）非定值符合质控品 |  | 144000
4 | 粪便形态学质控品 |  | 144000
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 轮状病毒抗原检测试剂盒
2 | 轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒
3 | 胃幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒
4 | 钙卫蛋白检测试剂盒
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。