## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动蛋白分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可检测蛋白常规项目：免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 散射比浊法
3.2 | 检测样本 | 包括血清、血浆、尿液和脑脊液；
3.3 | 样本功能 | 具有原始管上样功能，选系统条形码功能；
·3.4 | 检测速度 | 测试速度≥200测试/小时；
·3.5 | 检测项目 | 常规项目≥60项；包括免疫球蛋白A、G、M;补体C3、C4；C反应蛋白、抗链O、类风湿等
*3.6 | 特殊项目 | 特殊项目必须包含IGg亚型四项、游离轻链两项但不局限于两项；具有新项目的持续开发能力
3.7 | 检测温度 | 37℃；误差≤±1.5℃
3.8 | 环境温度 | （18-32）℃
3.9 | 样本稀释 | 样本稀释范围：（1:1 - 1:40000）
3.1 | 检测波长 | 840nm；误差≤±25nm
·3.11 | 抗原过量检测 | 具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排出假阴性结果；
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套软件一套
4.2 | 硬件 | 设备主机一台、工作站一套，质控品一套，稀释杯≥200个，反应杯≥100个；
4.3 | 配件耗材 | 具体年用量详见附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。