## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 恒温核酸扩增检测分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 46.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于快速定性检测各种疾病病原体，主机一次完成核酸提取、PCR扩增检测、及结果分析全过程，运行过程连续不间断，不需要人工干预。
*2 | 资质认证 | NMPA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 自动化 | 样本进样、提取、扩增结果分析全程自动化
3.2 | 样本通量 | 拥有独立反应舱，单次检测样本≥24个。
*3.3 | 方法学 | 磁珠法
·3.4 | 移液准确度与重复性 | 加样量：5～100μL（<20），允许误差±5%，变异系数不超过3%。 加样量：20～1000μL，允许误差±1%，变异系数不超过1%。
3.5 | 检测方式 | 采用恒温技术进行核酸扩增检测
3.6 | 试剂灵敏度 | ≥500copies/ml
3.7 | 自动加盖 | 具备
3.8 | 检测时间 | ≤45min
3.9 | 操作时间 | ≤1min
3.1 | 结果导出 | 支持USB导出，可外联打印机
3.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机一套
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 冻干粉试剂，不需要冷链。具体参数与年用量详见附件
6 | 安装要求
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。