## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血型分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人血样本的体外免疫血液检测
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测项目 | 至少可检测ABO/Rh血型、抗体筛选、交叉配血、直接抗人球蛋，抗原检测、补充谱细胞抗体鉴定、效价测定的连续稀释等
3.2 | 测定符合率 | 血型测定与抗人球蛋白测定符合率100％
3.3 | 支持样本类型 | 经离心处理的全血、血浆和血清、压积红血细胞、3-5%红细胞悬浮液、0.8%红细胞悬浮液
·3.4 | 检测原理 | 微柱凝集检测法
3.5 | 样本量 | ≤50微升
·3.6 | 样本位 | 最多可以加载≥42个样本
3.7 | 试剂卡装载量 | ≥120个试剂卡
3.8 | 双用途抽屉 | 单卡槽
3.9 | 孵育位 | ≥12个
·3.10 | 系统液体 | 采用生理盐水和蒸馏水，无需额外耗材
3.11 | 样本和试验处理 | 可连续、随机上标本
·3.12 | TAT时间 | ≤6min
3.13 | 无人值守时间 | ≥4小时
·3.14 | 操作界面 | 中文操作界面
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配套试剂耗材 | 年用量详见附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 配套封闭试剂耗材
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡 | 无 | 14000
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 稀释杯 | 无 | 10
2 | ABO血型反定型试剂盒 | 无 | 50
3 | 小牛血清 | 无 | 6