## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动尿液分析系统（尿液分析仪） |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算单价（万元） 15 | 预算总金额（万元） 105
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动尿液分析仪，具备尿液分析和尿沉渣分析功能
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 测定项目 | 包含尿胆原（UBG）、胆红素（BIL) 、酮体（KET) 、潜血（BLD)、蛋白质（PRO)、亚硝酸盐（NIT) 、白细胞（LEU)、 葡萄糖（GLU）、比重（SG) 、酸碱度（pH) 、抗坏血酸（VC)、微白蛋白（MAL)、钙离子（CAL）、肌酐（CRE）\颜色、浊度、尿鳞状上皮细胞、尿管型、尿红细胞
3.2 | 尿液有形成分分析功能 | 具备,有形成分采用高精度注射器加样.
3.3 | 加样方式 | 自动定点加样
·3.4 | 基本成分反应检测速度 | ≥160样本/小时
·3.5 | 有形成分检测速度 | ≥70样本/小时
3.6 | 试纸容量 | ≥200条
3.7 | 质控记录 | 自动绘制质控图，保存在仪器中随时查阅
3.8 | 急诊功能 | 有专用的急诊插入检测位置，随到随检
3.9 | 自动化操作 | 自动加样，自动测定，自动调焦,免调焦液。
3.10 | 条形码扫描装置 | 具备
3.11 | 操作系统 | 具有中文操作界面
3.12 | 互联网功能 | 可连接LIS、HIS系统
4 | 报警及安全指标 | 软件运行过程中错误和异常弹出提示窗口
5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*6 | 配置需求(单台套） | 尿液分析仪1台、软件1套、工作站1套、打印机1台
8 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 全自动尿液分析系统（尿液分析仪） |  | 数量： | 7台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
填写开展项目和用量：
1 | 尿胆原 |  | 15000
2 | 胆红素 |  | 15000
3 | 酮体 |  | 15000
4 | 潜血 |  | 15000
5 | 蛋白质 |  | 15000
6 | 亚硝酸盐 |  | 15000
7 | 白细胞 |  | 15000
8 | 葡萄糖 |  | 15000
9 | 比重 |  | 15000
10 | 酸碱度 |  | 15000
11 | 抗坏血酸 |  | 15000
12 | 微白蛋白 |  | 15000
13 | 钙离子 |  | 15000
14 | 肌酐 |  | 15000
15 | 颜色 |  | 15000
16 | 尿鳞状上皮细胞 |  | 15000
17 | 尿管型 |  | 15000
18 | 尿红细胞 |  | 15000
19 | 浊度 |  | 15000
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 非鳞状上皮细胞 |  | 15000
2 | 上皮细胞 |  | 15000
3 | 透明管型 |  | 15000
4 | 病理管型 |  | 15000
5 | 细菌 |  | 15000
6 | 结晶 |  | 15000
7 | 类酵母菌 |  | 15000
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。