## 2.服务项目质量技术标准表
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | 高原方舱医院技术保障设备维修 (医疗设备维修和保养服务) | 预算金额 （万元） | 410.15
1.服务的内容和范围 | 针对海拔4000米以上某地区高原方舱医院在高原高寒低气压缺氧环境下，系统运行期间技术保障要素中设备或模块损坏、老化、功能降低等问题，开展门诊区、普通病房及重症监护区设备模块技术保障大修及系统维护升级，满足某方舱医院信息化、精细化管理需求。高原方舱医院系统功能模块技术保障要素与设备维修保养升级所需配件，具体包括： 1、主体功能模块普通病床位置技术保障设备配件及检修保养； 2、门诊位置技术保障模块更换检修保养； 3、手术单元及重症监护病床位置技术保障模块检修保养； 4、医学实验模块净化设备配件及检修保养； 5、病床单元位置通讯带及供氧模块检修保养及配件； 6、态势运行管控系统（配件更换、检修、保养）。
2.服务标准要求
2.1 投标企业资格 | *1.符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求； ●2.具有方舱医院相关的专利或者软件著作权。
●2.2 技术实力 | 供应商具有方舱医院相关配套设备集成设计或研制经验,提供证明材料。
●2.3 服务经验 | 服务供应商须具有方舱项目实施经验。项目组应具有海拔4000米以上地区方舱安装部署经历，提供证明材料。
2.4 备件供应 | 供应商确保全新备件供应能力，对所需备件有稳定、合法来源，可通过正常物流条件按用户要求足量配送到高原部署场地。
2.5 维修响应时间 | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
2.6 风险防控 | 服务承诺遵守国家和招标单位各项疫情防控措施。
●2.7 质量保证 | 提供质量保障承诺书，系统检修完成后满足用户使用实际要求，强化质量标准要求和过程监控。
3.主体功能模块普通病床位置技术保障设备配件及检修保养 | 1.主体功能模块（119个）及辅助功能模块（21个）检修保养； 2.密封用中性硅酮耐候密封胶/350mL,50件； 3.保障模块要素配件，包括无线开关接收器、空气开关、净化照明灯，数量根据实际需要。 4.主体功能模块医疗排污单元维修，不少于10个排污单元检修保养及配套设备。
4.门诊位置技术保障模块更换检修 | 1.配置门诊模块侧面板≥2处包含相关附件材料; 2.配置医用隔离材料及附件≥10套； 3.配置电源终端更换或检修保养（超薄型 15 孔，数量10）。
5.手术单元及重症监护病床位置技术保障模块检修 | 1.观察装置，按实际尺寸调整 ,2个； 2.配置更换防紫外线导线，5mm×0.75mm² 500m、19mm×0.75mm² 400m，内部普通导线200m; 3.高原用温湿度控制装置检修保养24V/5V 200m； 4.模块适配航插WY20J5TE（直径20mm插针式5芯夹爪紧固插头）20套、WY48J20TE（直径20mm插针式3芯夹爪紧固插头）10套等； 5.ICU医用电能保障装置主机更换1台，主机重量：不超过500kg；供电功率不低于25kW;后备供电时间：不低于30min；具备网络通讯接口，在不低于4300m海拔条件下可正常工作（满足输出功率要求）。
6.医学实验模块净化设备配件及检修 | 1.控制用电磁阀检修保养公称直径DN15mm、公称直径DN25mm,3个； 2.布袋除尘器规格材质：304钢，公称直径DN300mm，长度L=1700mm；除尘器配件包括扁布袋 60条等；燃烧器配件：喷嘴12-14kg压力雾化；控制盒自动检测火焰、故障自锁。
7.病床单元位置通讯带及供氧模块检修及配件 | 1.供氧主机满足制氧浓度≥93±3%，单机组产氧量为35m³/h，氧气输出压力：0.25-0.6Mpa； 2.供氧模块，配置供氧管道50m，满足供氧系统模块氧气供气压力（0.32～0.4）MPa； 3.病床单元位置通讯带中网络通信功能检修保养，补充网络设备和通信线缆； 4.床旁护士呼叫系统检修保养，保障正常通讯。
8. 态势运行管控系统（配件更换、检修） | 态势运行管控系统硬件设备包括多屏幕管控台、监控显示大屏网络设备、磁盘阵列、工作站等检修保养及配件更换。 1.液晶拼接显示单元检修保养 更换液晶显示单元1个，55寸直下式LED背光；分辩率:1920×1080；液晶屏亮度≥500 cd/m²，对比度：4000:1，响应时间：≤8ms，检修保养其他液晶显示单元。 2.网络存储设备 检修更换网络存储适配设备1套，视频中心存储CVR存储，机架式/4U 36盘位、1536Mbps接入带宽/36块6T企业级SATA接口硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源。 3.检修保养适配不间断UPS电源1套。
9.验收与考核办法 | 1、服务供应商按进度向甲方提报检修进展服务情况，邀请甲方参加阶段例会，并根据项目验收需要对重要项进行第三方测评或采信设备及系统出厂测试报告，解决检修工作范围内各项问题，确保检修任务要求顺利完成； 2、具备验收条件完成后，提报甲方现场质量标准检查、组织专家进行现场测试、评审与功能、并根据项目验收需要组织第三方测评、经签署确认后验收； 3、技术培训，培训甲方技术人员，考核通过后，经用户确认移交使用并签订检修验收单。
10.保修服务期限 | 1.现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）； 2.质量保修：交付后，承诺一年内免费质量保修，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
11.零配件保证供应时长 | 供应商确保备件供应能力，对所需备件有全新、合法、合格来源证明，可通过正常物流条件按用户要求足量配送到高原部署场地。
12.保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供计算方法及价格。
13.升级与软件维护 | 保修期内免费升级和维护，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
14.专用工具、资料 及其它 | 1、供应商提供专业工具、仪器，确保维修、升级工作能安全顺利完成； 2、各类文档必须符合国家相关标准规范； 3、供应商中标后，不得将项目进行分包。
15.培训 | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训： （1）每人的培训时长不低于2日； （2）供应商必须对所有产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看。
16.付款方式 | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）。
备注： 1.加注“*”号的技术指标为关键指标，加注“●”号的技术指标为重要指标。 2.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 3..加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。