## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 数字皮肤镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于皮肤科辅助检查和诊断
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光学放大倍率 | 10～120倍
·3.2 | 变倍方式 | 自动变倍
3.3 | 采集方式 | 偏振光及非偏振光
3.4 | 图像输出分辨率 | ≥1920*1080
3.5 | 照明方式 | LED光源
3.6 | 光源寿命 | ≥10000小时
3.7 | 拍摄系统
3.7.1 | 自动对焦 | 具备
3.8 | 分析软件系统
3.8.1 | 宏观成像 | 具备
3.8.2 | 微观成像 | 非偏振光、偏振光、集偏振光和非偏振光一体
3.8.3 | 宏观大体定位标记功能 | 具备
·3.8.4 | 微观虚影成像系统 | 具备
3.8.5 | 图像并列显示功能 | 具备
·3.8.6 | 皮肤肿瘤AI智能分析功能 | 具备
·3.8.7 | 毛发分析软件 | 自动或手动提供精准的毛发数据、毛发数量、密度、直径、终毛/毳毛的比例、生长期/休止期毛发的比例
·3.8.8 | 分析毛囊的数量并自动呈现单根毛发毛囊的比例 | 具备
3.9 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求 | 工作站 1套、专用台车 1台、数字摄影机 1套、分析软件 1套、彩色打印机 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。