## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 宫腔镜系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于宫腔镜检查、早期诊断、定位活检结合组织病理学评估。
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA或CE | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 镜子
3.1.1 | 材质 | 状晶体镜、蓝宝石镜面
3.1.2 | 接口 | 国际通用标准目镜接口
·3.1.3 | 视向角 | 视向角 ≥12°
3.1.4 | 视场角 | 视场角 ≥90°
3.1.5 | 工作长度 | ≥300mm
3.1.6 | 镜体外径 | 4mm
*3.1.7 | 连接种类 | 可与不同厂家导光束连接
3.1.8 | 消毒方式 | 可高温高压消毒
3.2 | 电切镜鞘
3.2.1 | 镜体外径 | 外径26Fr.，约8.5mm
3.2.2 | 灌流接口 | 具备
3.3 | 工作手件
3.3.1 | 双极 | 被动式工作手件
3.3.2 | 锁扣 | 电切环组装于工作手件上，自动弹簧锁扣或快速卡锁
3.4 | 电切环
3.4.1 | 回流设计 | 电切环头端具有回流环设计
3.4.2 | 直径 | 电切环直径8mm
·3.4.3 | 可重复使用 | 具备
3.4.4 | 种类 | 至少具备环型、针型、球型、带角度
*3.5 | 适配器 | 兼容科室现有300D能量平台
3.6 | 设备不良事件情况 | 无
*4 | 配置需求 | （内窥镜，工作手件、镜鞘、闭孔器、导光束、适配器、双极高频导线）各 1套、电切环 6根
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。