## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 阴道镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于妇产科及时发现宫颈病变，在疑似部位进行定位活检
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA | 具备
·2.2 | CE | 具备
3 | 技术和性能参数
3.1 | 光学显微部分
3.1.1 | 放大倍数 | （5～25）倍（10倍目镜）
3.1.2 | 视野范围 | （15～100）mm
·3.1.3 | 变倍比 | ≥5:1
3.1.4 | 工作距离 | （240～300）mm
3.1.5 | 光学镜 | 无限远光学系统
3.1.6 | 物 镜 | 完整的消色差物镜。物镜直径≥25mm
3.1.7 | 双目镜 | ≥30°
3.1.8 | 模块化/一体化 | 具备
3.1.9 | 光学滤镜片 | 内置光学滤片颜色≥1种，色温＞5500K
3.2 | 光源
3.2.1 | 寿命 | ≥2万小时
3.2.2 | 光斑范围 | ≥55mm
3.2.3 | 冷光源 | 具备
3.2.3 | 接口 | 可连接数字机照相机
3.2.4 | 像素 | ≥2400万超高像素图像采集，HDMI(≥1920X1080)高清实时图像显示
3.2.5 | 同步输出 | 镜下图像与显示器图像100%同步显示
3.3 | 软件管理系统
3.3.1 | 观察 | 具有阴道镜血管分布增强显影，清晰显现毛细血管形态及收缩功能
3.3.2 | 计时 | 软件具有醋酸反应计时和自动滤镜采集功能
3.3.3 | 分析、评估 | 提供对比分析，具备真实的测量，病灶周长、面积的参数，具备加注标识（如活检查）和 RCI 评估功能、国标标准。并具备标注、剪头等功能
3.3.4 | 统计 | 检查记录全部内容可以转化成EXCEL表
3.4 | 主机 | 一体化主机（8G、≥i3、1T、21.5英寸、1920x1080、Windows10）
3.5 | 打印输出 | 彩色打印机
3.7 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求 | 主机 1套、操作软件 1套、光学显微镜 1套、光源 1个、支架 1台、彩色打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。