## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 放射治疗轮廓勾画软件 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对器官和靶区勾画、图像配准、剂量和计划的查看与评估、病人数据管理
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 自动勾画功能
3.1.1 | 危及器官和靶区的自动勾画 | 具备
3.1.2 | 多程治疗患者的自动勾画 | 具备
3.1.3 | 可在PET数据上进行活性区域边界自动识别 | 具备
3.1.4 | 可在PET上进行GTV勾画 | 具备
3.1.5 | CT/MR上基于像素特征的自动勾画 | 具备
3.2 | 手动勾画功能
3.2.1 | 手动勾画工具 | 具备
3.2.2 | 复制粘贴功能 | 具备
3.2.3 | 插值应用 | 具备
3.2.4 | 勾画结构的平移、编辑和删除 | 具备
3.2.5 | 三维的同步勾画 | 具备
3.2.6 | 对已有勾画进行扩张、收缩、重叠 | 具备
3.2.7 | 基于勾画的布尔运算 | 具备
3.2.8 | 勾画（ROI）区域的物理测量数据 | 具备
3.2.9 | 距离、角度和面积的测量工具 | 具备
3.2.10 | 支持三维勾画，实现在横断面、冠状面和矢状面的自由勾画 | 具备
3.3 | 图像配准功能
3.3.1 | 多模态图像的自动配准功能 | 具备
3.3.2 | 多模态的刚性配准功能 | 具备
3.3.3 | 刚性配准功能下的手动调节功能 | 具备
3.3.4 | 基于标记的点配准功能 | 具备
3.3.5 | 可根据需要进行制定区域的配准工具 | 具备
3.3.6 | CT与MR、MR与MR、CT与CT之间的形变配准 | 具备
3.3.7 | 计划CT与CBCT/MVCT间的形变配准 | 具备
3.3.8 | 诊断SPECT/CT到计划CT的形变配准 | 具备
3.3.9 | 诊断PET/CT到计划CT的形变配准 | 具备
3.3.10 | 多种融合显示方式 | 具备
3.3.11 | 用于标记关键点的形变配准工具 | 具备
3.3.12 | 变配准结果的评判工具，并能标记相关区域 | 具备
3.4 | 剂量查看与叠加功能
3.4.1 | 不同设备平台的放疗剂量数据文件的调阅 | 具备
3.4.2 | 剂量体积直方图（DVH）的生成与阅览 | 具备
3.4.3 | 可计算生物等效剂量的功能或工具 | 具备
3.4.4 | 跨平台的多个放疗剂量数据文件的剂量累加 | 具备
3.4.5 | 形变配准下的剂量累加功能 | 具备
3.4.6 | 将等剂量线直接生成新的勾画 | 具备
3.4.7 | 不同设备厂家剂量数据的叠加显示和分析 | 具备
3.5 | 计划评估
3.5.1 | 应用多种视野方式查看计划 | 具备
3.5.2 | 射野与准直器显示查 | 具备
3.5.3 | DRR多视角显示 | 具备
3.5.4 | 多种放射治疗方式的计划评估 | 具备
3.5.5 | 多叶光栅的走位射野形状查看 | 具备
3.5.6 | 跨平台查看不同设备厂家的计划结果 | 具备
3.6 | 4D CT功能
3.6.1 | 主流CT厂家的4D CT数据导入和正常调阅 | 具备
3.6.2 | 自动识别并自动生成动态播放数据 | 具备
3.6.3 | 4D CT数据与PET、MR、剂量数据等图像的融合 | 具备
3.6.4 | 快速自动完成各个时序上的勾画 | 具备
3.6.5 | 自动生成最大、最小和平均密度投影序列的工具 | 具备
3.6.6 | 快速生成ITV图像的功能 | 具备
3.7 | 工作流
3.7.1 | 多种功能操作的自动运行 | 具备
3.7.2 | 用户自定义应用功能的排列顺序 | 具备
3.7.3 | 工作流的新建、编辑、复制、删除和导出等操作 | 具备
3.7.4 | DICOM sever支持对收到的CT 影像进行全自动勾画处理，并将勾画结果转发到其他系统 | 具备
3.7.5 | DICOM sever支持将接收的数据自动转发到其他系统 | 具备
3.8 | 图像查看功能
3.8.1 | 多种数据查看窗口 | 具备
3.8.2 | 同时查看同一患者的多种模态数据 | 具备
3.8.3 | 同时打开多个患者的影像序列 | 具备
3.8.4 | 用户需要自定义窗口中的图像位置 | 具备
3.8.5 | 冠状位、矢状位、横断位图像可以自由切换 | 具备
3.8.6 | 窗宽、窗位的调节功能并给出对应器官的推荐显示参数 | 具备
3.8.7 | 支持基于轮廓区域的配准结果的评估，包括轮廓线在图像上的同时显示，统计轮廓区域的平均dice系数和最大dice系数 | 具备
3.8.8 | 支持勾画结果的实时保存，无需手动操作 | 具备
3.8.9 | 支持删除回收机制，可以恢复误删的数据 | 具备
3.8.10 | 支持BEV的显示，能够动态显示各个子野 | 具备
3.8.11 | 患者数据的三维显示且三维数据可在空间内任意旋转 | 具备
·3.9 | 图像传输与存储功能
3.9.1 | 放疗所需所有标准影像数据的正常接收、传输、显示和管理 | 具备
3.9.2 | 患者影像数据的关键词检索包括并不限于患者姓名、PID、AN、性别、年龄、日期、模态 | 具备
3.9.3 | 用户自定义数据传输和发送节点 | 具备
3.9.4 | 数据阐述和发送节点数量应没有限制 | 具备
3.9.5 | 标准DICOM 3.0 数据传输协议模块 | 具备
3.9.6 | 数据存储管理服务支持本地化数据存储 | 具备
3.9.7 | 光盘数据导入功能 | 具备
3.9.8 | 患者列表的访问权限和功能 | 具备
3.9.9 | 科研数据与生产数据的分开存储 | 具备
3.10 | 可扩展程序 | 可提供第三方算法应用调用接口
3.11 | 报警及安全指标 | 无
3.12 | 设备不良事件情况 | 设备近三年无不良事件
*4 | 配置需求 | 操作电脑1台（CPU i7八核以上处理器、内存16GB以上DDR4以上内存、硬盘 ≥2TB、显卡 显存≥2GB、显示器≥27寸至少支持1920*1080、光驱 8倍速以上DVD读写光驱、网卡 1Gb速度以上以太网卡、微软 Windows 10专业版以上64位操作系统 、鼠标键盘电源线数据线等一套） 、 放射治疗轮廓勾画软件1套
5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。