## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多参数血小板功能分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 血小板功能分析检测，用于血栓与出血风险预警，以及临床患者的抗血小板药物监测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测标本类型 | 全血（无需离心）
·3.2 | 样本量 | ≤0.6ml全血/测试
·3.3 | 检测速度 | ≤5分钟/ 测试（包含样本准备时间）
3.4 | 检测通道 | 四通道
·3.5 | 检测结果重复性 | CV≤ 7 %
·3.6 | 样本质量评估指标 | MPV-0、PLT-0，并具备样本异常报警功能
*3.7 | 指控与诱聚剂注册情况 | 至少具备原厂指控品注册证和二磷酸腺苷、花生四烯酸两种以上血小板诱聚剂注册证
3.8 | 自动清洗 | 具备自动清洗功能
3.9 | 自动休眠 | 具备自动休眠功能
3.1 | 开机自检功能 | 具备开机自检功能
3.11 | 打印功能 | 具备检测结果打印功能
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 至少包含主机及相关配套配件一套
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 厂家自报
5.2 | 封闭配套施加耗材品规/价格 | 厂家自报
6 | 物联网支持功能 | 设备具有联网功能
*7 | 售后条款
7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
7.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
7.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
采购方式 建议 | □公开招标 □邀请招标 ■竞争性谈判 □询价采购 □单一来源 |  |  |  |  | 使用科室可根据设备选型论证情况提报，原则上为公开招标
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。