- 采购项目技术和商务要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 系统为国产品牌，软件自主研发，具备自主知识产权，满足需求方内部网络管理需求，提供软件著作权等相关证书。 系统需兼容需求方共五间办公室常规医疗设备的视频信号接口，包含血管机、血管内超声、IVUS、OCT、心电、食道超声、CT机等设备影像。 支持OCT、IVUS、HIS等医疗影像设备上不安装任何程序即可实现远程控制并出具相关证书。 支持发言方远程控制摄像头，支持对摄像头进行方向、速度、缩放、聚焦的控制。 |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |
| 2.1 | 主要功能 | 功能参数 |  |
| 2.1.1 | 手术协作 | 手术协作：支持跨中心一对一、多对一的手术策略研讨、疑难手术远程协作指导等新型业务开展。 |  |
| 2.1.2 | 手术示教 | 手术示教：支持DSA、全景、术野等设备高清视频影像的采集传输，支持IVUS、OCT、QFR等设备的远程控制，满足特定手术教学观摩和示教培训的相关要求。 |  |
| 2.1.3 | 手术指控 | 手术质控：支持跨中心开展手术质量控制，支持手术录制，加强同质化管理 |  |
| 2.1.4 | 医患互通 | 医患互通：支持将手术影像信息向患者及家属展示，从而进行医患沟通。 |  |
| 2.2 | 主要性能 | 性能参数配置要求 |  |
| 2.2.1 | 支持需求方内部网络 | 支持在需求方内部网络中的在线式实时远程手术协作，支持心血管病医学部多方多中心的远程协作手术指导。 |  |
| 2.2.2 | 多路高清共享 | 支持多路高清数据（1080P）共享，支持同时接入术者全景、DSA、IVUS、心电等不低于6路的高清医学影像信号，不少于4路的无线麦克语音信号接入。 |  |
| *2.2.3 | 多图层标注 | 支持多方专家对共享的患者病历数据、DSA、IVUS等医疗影像设备进行协同标记，参与方均可以独立标记，任何一方都能看到其他方标记的内容。 |  |
| 2.2.4 | 零代码远程控制 | 支持IVUS、OCT等医疗影像设备上不安装任何程序即可实现远程控制 |  |
| 2.2.5 | 手术录制 | 支持手术录制，支持按预设多画面组合模板方式进行本地录制，录制过程可以随时启动停止，自由灵活切换，录制停止后自动生成可播放的视频文件。 |  |
| *2.2.6 | 授权访问 | 支持授权访问，用户在取得访问授权的情况下，通过固定或移动终端，即可完成观看手术直播、手术标记、手术录制等多种操作。 |  |
| 2.2.7 | 多画面布局 | 支持拖曳式的多画面动态布局，能在手术协作过程中，实时动态调医学画面布局组合展示形式，放大突出显示重点关注画面，支持多方独立拖动操作画面布局。 |  |
| 2.2.8 | 四方以上交互 | 导管室设备要求支持双向语音和视频交互，能满足至少4方同时与导管室互动交流。 |  |
| 2.2.9 | 多导管室监控调度 | 支持多导管室同时监控调度，监控配置参数支持独立设定视频人像数据监控，具备指定方带会协同功能。 |  |
| *3 | 系统硬件 | 系统硬件 超媒体系统应用服务器 1台 手术集成控制终端 5套 示教观摩互动终端 1套 示教观摩监控终端 1套 医生办公室终端 2套 谈话室终端 2套 4K超高清摄像机 12台 手术间无线耳麦 24套 全向麦 9套 DVI光纤线缆 10套 DVI转HDMI光纤线缆 5套 显示器 5套 声卡 6套 不低于85寸液晶电视 2套 70寸液晶电视 9套 会议室音响一套： 功率放大器 1套 10寸高品质音箱 2个 数字调音台 1套 无线话筒 4套 鹅颈麦 6套 音视频配件线缆 1套 网络配件线缆 1套 |  |
| 3.1 | 超媒体系统应用服务器 | 国产品牌 CPU：不低于 2＊4210 内存：不低于 DDR3 2＊32GB(64GB) 硬盘：不低于36TB存储 阵列卡：530-8I；支持RAID 0，1，5，6 2U机架式安装 2＊550W冗余电源 正版 Windows Server 2016 软件 I/O扩展：支持 6 个 PCIe 插槽 2个板载千兆以太网口，1个独立管理端口， 支持扩展(可扩展千兆、万兆、以太、光纤等多种网卡 |  |
| 3.2 | 手术集成控制终端 | 国产品牌 CPU：不低于i7 7700K-i9-9900K 60GHz 八核 内存：不低于 DDR3 8-16GB 显卡：不低于Graphics 630 硬盘：不低于SSD128GB + 机械4TB 支持造影机、IVUS、OCT、心电监护等6路医学视频信号采集 支持 H.264、H.265 编解码协议 支持飞利浦、西门子、GE等各种DSA血管造影机信号采集，支持位置及相位设定；支持画面属性和白平衡调节 |  |
| 3.3 | 示教观摩互动终端 | 国产品牌 CPU：不低于i7 7700K-i9-9900K 60GHz 八核 内存：不低于 DDR3 8-16GB 显卡：不低于Graphics 630 硬盘：不低于SSD128GB + 机械4TB 支持 H.264、H.265 编解码协议 |  |
| 3.4 | 示教观摩监控终端 | 国产品牌 CPU：不低于i7 7700K-i9-9900K 60GHz 八核 内存：不低于 DDR3 8-16GB 显卡：不低于Graphics 630 硬盘：不低于SSD128GB + 机械4TB 支持 H.264、H.265 编解码协议 |  |
| 3.5 | 4K超高清摄像机 | 国产品牌 800万有效像素 12X光学变焦 视频格式：3840*2160P60/50，1920*1080p60/50， 控制接口：RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 视频输出接口：HDMI、SDI 串口通讯协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 4.5.7 水平：7.59˚（窄角）～ 80.4˚（广角） 垂直：4.6˚（窄角）～ 50.0˚（广角） |  |
| 3.6 | 手术间无线耳麦 | 无线头戴麦克风 可充电式，通话时间≥8小时 无遮挡可通话距离100米 麦克风频率范围：100Hz-10kHz 麦克风灵敏度：-30±2dB |  |
| 3.7 | DVI光纤线缆 | 国产品牌 符合DVI接口标准，长距离的DVI信号无压缩传输 支持分辨率：最高支持WUXGA(1920X1200@60Hz) 传输距离：不低于1KM 支持最高分辨率3840*2160p@60 |  |
| 3.8 | DVI转HDMI光纤线缆 | 国产品牌 HDMI可支持4K向下兼容 转换的HDMI信号长距离无压缩传输 2芯单模光纤LC接口 支持最高分辨率3840*2160p@60 |  |
| 3.9 | 声卡 | 支持24-bit/192kHz高解析度 支持左右双声道 支持48V幻象电源 A/D-D/A 转换：44.1kHz，48kHz，96kHz，192kHz 信号处理：PC接口24位，AD/DA转换24位 |  |
| 3.10 | 全向麦 | 360度拾音 蓝牙/无线，可通话时间15小时 拾音距离≥4米 蓝牙传输距离10-30米 |  |
| 3.11 | 显示器 | 国产品牌 接口支持DVI、HDMI 支持100x100mm VESA壁挂式安装 显示器分辨率1080P |  |
| 3.12 | 不低于85寸液晶电视 | 屏幕分辨率：4K（3840*2160） 刷新率：100/120Hz 色彩技术：特丽魅彩™显示技术图像模式 图像处理器：4K HDR 图像处理芯片 X1 数字信号处理系统：4K迅锐™ 图像处理引擎PRO |  |
| 3.13 | 70寸液晶大电视 | 分辨率:4K（3840*2160） 刷新率：120Hz 光源：LED 背光方式：直下式（D-LED） |  |
| 3.14 | 功率放大器 | 采样频率：48kHz A/D-D/A 转换：24位线性，128倍超采样 信噪比：100dB 最大输入电压：+24dBu 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 冷却：16级变速风扇X2，前面至后面空气流通 |  |
| 3.15 | 10寸·高品质音箱 | 采样频率：48kHz A/D-D/A 转换：24位线性，128倍超采样 信噪比：100dB 最大输入电压：+24dBu 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 冷却：16级变速风扇X2，前面至后面空气流通 |  |
| 3.16 | 鹅颈麦 | 拾音距离：10-60CM 拾音方式：电容式 支持外部48V供电 频率响应：18Hz-18kHz |  |
| 3.17 | 无线话筒 | 自动频段选择 LCD+LEDs灯显示 工作范围：100米 3段电池电量指示 频率响应：45Hz-15kHz |  |
| 3.18 | 数字调音台 | 处理通道数量：18个输入通道, 4个效果返回通道, 6个辅助母线, 主LR 信号处理：40比特浮点 A/D-D/A 转换：24-bit@44.1/48 kHz,114dB动态范围 频率范围：10Hz-22kHz 工作温度：5℃～40℃ 内置WIFI，通过软件控制 支持大三芯接口监听 支持48V幻象电源 |  |
| 3.19 | 谈话室终端 | CPU：不低于i5-i7 内存：不低于 DDR3 8GB 硬盘：不低于128GB |  |
| 4 | 终端系统软件 | 远程手术示教软件 |  |
| 4.1.1 | 需求方内部网络 | 支持内部网络在线式实时远程手术信号互通，支持心血管病医学部多方多中心的远程协作手术指导。 |  |
| 4.1.2 | 零代码远程控制 | 支持IVUS、OCT等医疗影像设备上不安装任何程序即可实现远程控制，出具相关证书。 |  |
| 4.1.3 | 多图层标注 | 支持多方专家对共享的患者病历数据、DSA、IVUS等医疗影像设备进行协同标记，参与方均可以独立标记，任何一方都能看到其他方标记的内容。 |  |
| 4.1.4 | 多路高清共享 | 支持多路高清数据（1080P）共享，支持同时接入术者全景、DSA、IVUS、超声、心电等不低于6路的高清医学影像信号，不少于4路的无线麦克语音信号接入。 |  |
| 4.1.5 | 手术录制 | 支持手术录制，支持按预设多画面组合模板方式进行本地录制，录制过程可以随时启动停止，自由灵活切换，录制停止后自动生成可播放的视频文件。 |  |
| 4.1.6 | 授权访问 | 支持授权访问，用户在取得访问授权的情况下，通过固定或移动终端，即可完成观看手术直播、手术标记、手术录制等多种操作。 |  |
| 4.1.7 | 多画面组合 | 支持拖曳式的多画面动态布局，能在手术协作过程中，实时动态调医学画面布局组合展示形式，放大突出显示重点关注画面，支持多方独立拖动操作画面布局。 |  |
| 4.1.8 | 4方以上交互 | 导管室设备要求支持双向语音和视频交互，能满足至少4方同时与导管室互动交流，导管室要配备扩音设备，音质好，无回声、无噪声，视频清晰，抗干扰能力强。 |  |
| 4.1.9 | 码率设置 | 支持视频源名称、编码、分辨率、码率、帧数等参数的设置，支持设置录制/推流的分辨率、码率、帧率。 |  |
| 4.1.10 | 马赛克设置 | 支持视频源马赛克设置。 |  |
| 4.1.11 | 画面裁剪 | 支持视频源画面裁剪。 |  |
| 4.1.12 | 远程摄像头控制 | 支持发言方远程控制摄像头，支持对摄像头进行方向、速度、缩放、聚焦的控制 |  |
| 4.1.13 | 会诊模式 | 支持自由和主持两种模式会诊支持加锁会诊、加密会诊 |  |
| 4.1.14 | 数据共享 | 支持本地屏幕共享，也支持数据共享模式。 |  |
| 4.1.15 | 视讯号邀请进会 | 支持通过视讯号邀请或联系人邀请参会。 |  |
| 4.2 | 终端系统软件 | 远程监控软件 |  |
| ·4.2.1 | 监控调度 | 支持多导管室同时监控调度。 |  |
| 4.2.2 | 画面组合显示 | 支持 2x2、3x3、4x4 等多种导管室组合画面显示。 |  |
| 4.2.3 | 调度交互 | 支持示教观摩单元与任一导管室音视频互动，选中导管室后，支持向互动机传输调度被选中导管室的信号。 |  |
| ·4.2.4 | 带会协同 | 具备指定方带会协同功能。 |  |
| 4.2.5 | 参数配置 | 监控配置参数支持独立设定视频人像数据监控。 |  |
| 4.3 | 服务端软件 | 超媒体应用服务系统软件 |  |
| 4.3.1 | 信令交互 | 实现各终端信令交互服务，统一调度处理用户加入会诊、退出会诊、静默发言等业务交互逻辑 |  |
| 4.3.2 | 音视频交互 | 支持32路多方音视频交互，支持通过中继服务加速音视频媒体数据，让各终端实时互动时，画面更流畅，声音清晰 |  |
| 4.3.3 | 路由 | 通过路由服务探测通讯线路健康状态以及网络带宽状态 |  |
| 4.3.4 | 音视频数据传输 | 支持手术室超媒体音视频数据的交换传输，保证各终端在多方互动模式下，音视频传输流畅无卡顿 |  |
| 4.3.5 | 编码协议 | 同时支持H.264、H.265编解码协议 |  |
| 4.3.6 | 服务器链路 | 自动实现多方音视频转发和转换，实时计算与应用服务器的链路权重 |  |
| 4.3.7 | 数据块交互 | 动态调度调整数据块交互逻辑 |  |
| 4.3.8 | 数据库备份 | 数据库备份： ① 备份机制：定期增量备份 ② 备份任务定期监控告警，备份异常及磁盘不足发布告警通知 |  |
| 商务要求(均为实质性响应条款） |  |  |  |
| 5 | 售后条款 |  |  |
| 5.1 | 保修年限 | 软硬件设备待项目验收后提供3年免费原厂质保服务，并提供原生产厂商的授权函及承诺函 |  |
| 5.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务，服务期内提供每年免费走访和一年内至少不少于四次的巡检服务并提供巡检报告 |  |
| 5.3 | 维修响应时间 | 服务期内出现紧急故障，公司收到服务请求后30分钟内响应，必要时2小时内到达现场。4个小时内解决问题。电话支持服务：提供7×24小时热线电话支持服务，负责提供技术问题的解答和技术指导 |  |
| 5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |
| 5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；远程手术示教软件提供不少于15个点位的License授权服务，保修期外在此授权数内的License仍支持免费升级和软件维护。超出授权范围的需重新购置License授权 |  |
| 5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 维保期内免费提供上门培训和维护。维护期过后可按年度收取维护费用，每年费用不超过项目总额的10% |  |
| 5.7 | 专用工具、资料及其它 | 无专用维修工具，可提供维护使用手册 |  |
| 5.8 | 培训 | 厂家工程师上门培训 |  |
| 5.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货 |  |
| 5.10 | 服务及实施要求 | 提供数据库数据结构文件，以及按院方要求汇入中心大楼数据平台数据接口 |  |
| 6 | 付款方式 | 合同签署，硬件设备到货且软件安装运行后，支付30%，验收合格后支付65%，质保期满支付5%。 |  |
| 备注：加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于检测报告、试验报告、产品彩页、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。 |  |  |  |