## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高级矿物蜡泥疗制备系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 36.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于蜡泥疗的搅拌加热制备，适用于运动系统疾病、慢性炎症，神经痛及周围性神经麻痹、冻伤等的治疗，可以松解粘连，消除瘢痕，促进新陈代谢，放松肌群，改善血液循环，降低肌张力，缓解疼痛。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 加热箱
2.1.1 | 电机 | ≥45W
2.1.2 | 加热箱 | ≥1000W
2.1.3 | 温度范围 | 30-85℃
2.1.4 | 控制精度 | ±2℃
2.1.5 | 蜡泥混合比例 | 蜡泥按照2：8的比例混合
2.2 | 搅拌箱
2.2.1 | 电机 | ≥180W
2.2.2 | 加热 | ≥1000W
2.2.3 | 温度范围 | 30° C - 110°C
2.2.4 | 蜡箱容量 | ≥35L
2.2.5 | 升温速度 | ≤25min
2.2.6 | 控制精度 | ±2℃
2.2.7 | 电机安全 | 为防止电流过载，搅拌器需有电机安全开关。如果电流过载，电机会关闭。在30分钟的冷却后会自动开启。
2.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
3 | 配置需求 | 加热系统一套、搅拌系统一套以及附属配件一套、蜡泥3箱(不少于30kg)
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。