## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 神经外科手术动力装置 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于神经外科开颅手术，术中提供安全，稳定动力协助术者完成磨削、开颅手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 磨钻主机 | 微电脑控制平台，具备自动识别功能
3.1.2 | 主机显示屏 | 便携操作，功能切换
3.2 | 马达
3.2.1 | 最大输出功率 | ≥200W
3.2.2 | 工作噪音 | ＜65dB
3.2.3 | 动力马达线缆长度 | ＞1.8m
3.2.4 | 速度调节 | 脚踏开关控制，无极调速
3.2.5 | 刀头连接 | 快速接口
3.2.6 | 最高转速 | ≥80000r/min
3.3 | 脚踏开关 | 脚踏开关IPX6级防水，可实现急停功能
3.4 | 正反转切换功能 | 具备
3.6 | 工作手柄类型 | 至少可选配长直磨钻、长弯磨钻、颅骨钻、颅骨铣手柄
3.7 | 磨钻头 | 配备金刚砂球形磨钻头、 西瓜磨钻头、变向磨钻头等
3.8 | 电源 | 220VAC，50/60Hz，国标三叉制式插头
3.9 | 开颅钻头自停功能 | 具备，钻透颅骨后自停
3.10 | 消毒方式 | 手柄支持高温高压消毒
3.11 | 器械配件专用消毒盒 | 具备器械配件专用消毒盒
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机，脚踏开关，马达，开颅手柄、铣刀手柄、磨钻手柄，各种类型号磨钻5套，铣刀，消毒盒。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。