## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用便携式臭氧治疗仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于缓解椎间盘突出引起的腰腿痛
*2 | 资质认证 | 具备CFDA及CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 输出臭氧浓度 | 输出臭氧浓度最高≤60µg/ml。可连续精确调节，步进1µg
3.2 | 臭氧输出流量 | ≥285ml/min
3.3 | 医用氧气流量 | ≥600ml/min
·3.4 | 设备重量 | ≤3.6kg
*3.5 | 保护装置 | 具有推拉式取气孔保护装置
3.6 | 操作模式 | 开机即可取气，无需预热
3.7 | 功率 | ≤100VA
3.8 | 管路输出压力 | ≥1 bar
3.9 | 防静电抗强氧化机壳 | 具备
3.1 | LED数字显示器 | 具备
3.11 | 整机功能自检系统 | 具备
3.12 | 内置宽电压稳定器 | 具备
*3.13 | 设备可接中心供氧使用 | 具备
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机1台，管路2套，空气滤芯20个 厂家配给10L氧气瓶1个及配套压力调节表
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。