## 口腔临床示教系统-参数
技术参数需求表
设备名称 | 临床示教系统 |  |  | 项目编号（或预算编号）
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 27 |  | 预算总金额（万元） | 27
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 可向患者口腔内或周围投射凝聚的光束，照亮检查或治疗部位，手术过程直播内容方便教学，医学生们可以实时看到老师的手术治疗过程，视频内容还可以存储，方便科里组织教学及示例讨论。
*2 | 资质认证 |  | 需要具备ISO认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 设备电源参数
3.1.1 | 输入电压: |  | 12-24 Vac 50-60Hz
3.1.2 | 最大电流 |  | 3A
3.1.3 | 最大功耗 |  | ≤36 VA
3.2 | 光源参数
3.2.1 | 照射范围 |  | ≥80x200mm
*3.2.2 | LED光源数量 |  | ≥8个，可双光调节
*3.2.3 | 预设模式 |  | ≥3个，外科手术模式、比色模式和修复模式，方便医生切换使用
·3.2.4 | 光源亮度可调 |  | ≥5个梯度，8.000-50.000 lux
·3.2.5 | 光源色温可调 |  | ≥5个梯度，4.200-6.000° K
3.2.6 | 工作距离 |  | ≥70 cm
3.2.7 | CRI (显色指数） |  | ≥92％
3.3 | 摄像系统参数
3.3.1 | 视频摄录 |  | 具备高清摄像头，可进行直播及录像。
*3.3.2 | 放大倍数 |  | ≥30倍，光学变焦
3.3.3 | 传感器 |  | 1/2.8" CMOS
3.3.4 | 变焦速度 |  | 从广角到远射≤4.6s，具备自动对焦
3.3.5 | 焦距 |  | ≥70cm
*3.3.6 | 视频输出 |  | HDMI/SDI，不少于两路输出
·3.3.7 | 帧率 |  | ≥60帧/秒
3.3.8 | 分辨率 |  | ≥1920x1080px(全高清)
3.3.9 | 控制方式 |  | 可通过控制面板控制，也可连接平板电脑实现无线操控
3.3.10 | 录像机 |  | 支持视频存储、回放、导出的。支持视频输入、输出。
3.3.11 | 传输系统 |  | 视频延迟小于2秒
3.3.12 | 传输距离 |  | 支持100米以内教学转播
3.3.13 | 显示设备 |  | 2台高清显示屏，分辨率：1920x1080px(全高清FULL HD)， 有hdmi输入接口，尺寸大于等于23寸。分别用于手术室和远程教室
3.4 | 支架系统参数
3.4.1 | 灯臂材质 |  | 铝质材料，方便安装和更替
3.4.2 | 支撑杆长度 |  | 可根据场地需求调整尺寸
4 | 报警及安全指标 |  | 有
5 | 设备不良事件情况 |  | 无
6 | 配置需求 |  | 1、灯头 ：1个 2、灯臂 ：1条 3、立杆：1条 4、底座 ：1个 5、录像盒及硬盘： 1套 6、录像盒支架：1个 7、SDI/HDMI 转换器：2个 8、IPAD：1台 9、手术室高清显示屏：1台 10、SDI传输线：1条 11、HDMI传输线：3条 12、教室远程高清显示屏：1台
7 | 配套医用试剂耗材 |  | 无
8.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 无
8.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 无
9 | 物联网支持功能 |  | 无
10 | 售后条款 |  | 质保期内保证开机率为95%以上。质保期内如出现产品质量及安装问题，供货方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
11.1 | 保修年限 |  | 一年
11.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 质保期内每年至少1次免费使用培训及设备保养巡检
11.3 | 维修响应时间 |  | 收到院方报修后15分钟内给予响应，半小时内判断设备故障的原因，48小时内上门排除故障，并于现场讲解故障解决办法
11.4 | 配件报价 |  | 无需配件。 |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
11.5 | 升级与软件维护 |  | 软件终身免费升级
11.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 维修工时费≤400元/天
11.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 无
11.8 | 培训 |  | 安装时提供为期半天的使用及维护培训
11.9 | 交货期 |  | 签订合同后15天内
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。