## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心衰超滤脱水装置 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于改善心衰患者钠水潴留
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 血泵速度 | 设计速度 0-50mL/min，实际治疗时的血泵运行速度 0-50mL/min
3.2 | 最大血流速度 | 少于心排量的 2%
3.3 | 超滤泵速度 | 超滤泵设计同血泵，速度 0ml～600ml/h，脱水精度±30mL/h，累计脱水量误差优于±200mL
3.4 | 血泵和超滤泵设计 | 血泵和超滤泵采用静音设计，控制部分采用空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）
3.5 | 控制功能 | 血泵和超滤泵运动控制为独立 CPU 单元
3.6 | 电机检测 | 电机旋转霍尔传感器监测，自动侦测运行期间的异常情况。步进电机+闭环控制双重机制保障转速精度
3.7 | 实时监测 | 超滤量和超滤速度实时监测。超滤速度偏离设定的速度时，报警提示
3.8 | 外循环建立 | 使用 8F 双腔管经中心静脉建立体外循环，或者用两个 18G 静脉留置针经外周浅表静脉建立体外循环
3.9 | 平衡度 | 治疗期间不影响电解质平衡和酸碱平衡，不需要频繁监测血钾、钠、氯和血气分析
3.10 | 漏血检测 | 环境光免疫光电检测技术，检测精度为 1‰（1ml 血+1000ml 生理盐水）
3.11 | 滤器凝血双重检测 | 连续检测跨膜压和滤器压降
3.12 | 气泡检测 | 超声检测法，检测精度≤ 100μL
3.13 | 管路排气和气泡捕获 | 具备
3.14 | 压力监测 | 压力监测 范围 误差 动脉压 -400mmHg～100mmHg ±10mmHg 静脉压 -100mmHg～400mmHg ±10mmHg 超滤压 -400mmHg～100mmHg ±10mmHg 滤器前压 -100mmHg～400mmHg ±10mmHg
3.15 | 断电保护功能 | 在正在进行治疗时，如发生意外断电、不可预测的事件等异常情况， 设备可以自动保护现场，并在医护人员的干预下，恢复到当下治疗界面
3.16 | 电气隔离 | 开关电源中网电源与直流电压输出之间 4000V 隔离，直流输出与主控制板之间 1500V 隔离，模拟信号部分与数字信号控制部分之间 3000V 隔离
3.17 | 主板温度监控 | 运动控制主板温度监控，过温报警
3.18 | 电源电压实时监测 | 主机工作电源电压实时监测，电压异常报警
3.19 | 散热风扇转速自动监测 | 散热风扇转速自动监测和故障报警
3.20 | 强制预冲功能 | 软件设计强制预冲功能，预冲不充分不允许进入治疗模式
3.21 | 强制称重传感器定标 | 软件设计强制称重传感器定标，误差增大时不允许进入治疗
3.22 | 屏幕 | 彩色10.4英寸触摸显示屏，中文引导式操作界面
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 设备主机一套，血液浓缩器（HPHJUNIOR、HPH400），一次性使用血液透析管路（A008/V608/V609）
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂）
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 心衰超滤脱水装置 |  | 设备项目编号： 2022-06YL-087 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 血液浓缩器（HPHJUNIOR、HPH400） |  | 1000
2 | 一次性使用血液透析管路 （A008/V608/V609） |  | 1000
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。