## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2022年11月21日
设备名称 | 多功能流式点阵仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 200
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于HLA中分辨、高分辨分型检测及HLA特异性抗体检测，作为肺移植术前评估受者相容程度，协助选择合适供者、评估受者致敏状态以及术后辅助诊断排斥反应必不可少的检测指标。也可应用于呼吸道病原体快速筛查，免疫细胞因子检测等领域。既可用于临床，也可用于科研，支持自行开发方法来提高科研效率
*2 | 资质认证 | 具有NMPA，FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机 | 悬浮芯片系统
3.1.1 | 主机芯片 | 悬浮微球
3.1.2 | 平行检测样品量 | 平行检测样品量≥380个
*3.1.3 | 检测靶标 | 单个样品可检测靶标≥440个
·3.1.4 | 读板时间 | 96孔板读数时间≤20 min
3.2 | 光学系统 | 激光
3.2.1 | 报告激光 | 532nm激光
3.2.2 | 分类激光 | 635nm激光
3.3 | 检测系统 | 激光检测器
3.3.1 | 报告激光检测器 | 光电倍增管
3.3.2 | 分类激光检测 | 光电二极管
3.4 | 液相系统 | 鞘液压：8-15 psi；高速双通道进样系统：双通道进样≥2μl/s，一小时内可获得不少于48000个数据
3.5 | 自动校验系统 | 有
3.5.1 | 自动校验功能 | 有
3.5.2 | 自动开关机清洗 | 有
3.5.3 | 自动微球区域校验 | 有
3.5.4 | 自动荧光校验 | 有
3.6 | 维护和维修工具 | 有
3.6.1 | 光学部分校验 | 确保光学部件位置精度
3.6.2 | 分类激光校验 | 确保精确识别微球编码
3.6.3 | 报告激光校验 | 确保检测的线性、灵敏度、动态范围、斜率、精确度等
3.6.4 | 液流系统校验 | 确保液流精度和消除交叉污染
3.7 | 软件 | 软件系统
3.7.1 | 分析软件 | 获取的数据能够直接导入HLA分析软件进行HLA基因、细胞因子分析等；可保存多种报告格式，既可以打印单独样品报告，也可打印整批试验报告，而且可以自定义报告内容
3.7.2 | 统计软件 | 可兼容高级应用统计软件，具备自动生成最优曲线的曲线拟合算法
3.7.3 | 数据采集计算 | 实时显示数据采集，可计算浓度、标准偏差、变异系数、矫正率百分比
3.7.4 | 显示方式 | 微球定位图谱、直方图、液流速度、荧光强度值
3.7.5 | 数据分析 | 数据分析精确，多块样品板只需使用一组标准品，增加样品通量。可以改变参数重新计算分析实验结果，新参数的计算结果不影响原始记录数据
3.7.6 | 报告格式 | 可自定义报告表格；可以柱状图或96孔格式把数据输出Excel表格、文本文档
3.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机及配套软件1套、电脑工作站（Windows 10 操作系统，64bit；内存≥8 GB RAM ； Intel i5 处理器，≥19寸显示器；≥1TB硬盘）1套、耗材包、鞘流液、仪器验证和校准试剂盒≥1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 多功能流式点阵仪 |  | 设备项目编号： 2022-08YL-Z04 | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量
1 | HLA分型检测 | HLA | 200
2 | 群体反应抗体实验 | PRA | 600
3 | 鞘液 |  | 15桶
4 | 校准试剂盒 |  | 9盒
5 | 验证试剂盒 |  | 9盒
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。