## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 胃肠镜转运床 |  | 总数量（台/套） | 30 | 预算总金额（万元） | 225
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病人转运对接、抢救。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 床体尺寸 | 床体总长度≥210cm，宽度≥80cm，护栏长度≥145cm，护栏高度应高于床面≥35cm，床体最低应≤55cm，床体最高应≥85cm
3.2 | 床体材质 | 床体采用钢材
*3.3 | 液压控制要求 | 具备液压助力整体升降、前/后倾功能，双柱液压升降系统，可持续下降，床两侧装备液压升降踏板。
*3.4 | 安全载荷 | 整床安全工作载荷≥220kg
3.5 | 背部升降系统 | 具备，CPR功能快速释放
3.6 | 背部升降角度 | 具备气压助力头部抬升功能，背板气压助力0-90度可调
3.7 | 滑降内收式床栏 | 具备
·3.8 | 转动式护栏 | 具备
·3.9 | 脚轮 | 脚轮直径≥200mm；
·3.10 | 定向轮 | 除四个脚轮外还应具备两个双侧可升降的定向大轮，大轮直径≥30cm，转运时双侧大轮放下，脚端侧两个脚轮升起，大轮起转运时定向作用
3.11 | 脚轮刹车控制 | 整床头尾两端配备脚踏板控制刹车，此脚踏板须同时控制双侧定向大轮的升降。
·3.12 | 含碳导电轮 | 具备
*3.13 | 输液架 | 具备四角输液架插孔4个。配置三段式分段输液杆1根，并可收纳放置。
3.14 | 把手 | 具备头端可折叠推拉把手。
3.15 | 前/后倾角度 | 前/后倾角度应≥17°。
*3.16 | 床垫 | 配备舒适床垫≥900mm；
·3.17 | 防撞缓冲轮 | 具备四角防撞缓冲轮。
3.18 | 床侧吊架 | 病床两侧配置附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。
*3.19 | 床底托盘 | 床体底部托盘配置氧气瓶定位放置槽，可放置2L与4L的氧气瓶。
·3.20 | 转运板 | 具备可折叠转运板及转运板储藏槽。
·3.21 | 清洁 | 可高压冲洗、满足院感控制需求
3.22 | 约束带 | 具备
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 床主体一台，输液杆1根，床垫1张，转运板一张，束缚带一套。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。