## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 人体成分分析仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 76
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过测量人体体重和人体电阻抗，依据公式计算出体脂肪量和脂肪率，以及去脂体重、肌肉量、身体水分、蛋白质、无机盐含量并进行分析
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE和ISO13485
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测量技术 | 多频生物电阻抗技术
3.2 | 测量方法 | 6频率（1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、550kHz、1000kHz）在五个节段（左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢）进行30个阻抗测量
3.3 | 测量电极 | ≥10点接触式电极
3.4 | 脚踝电极 | 配置同品牌配套专用脚踝电极
3.5 | 相位角 | 可以检测相位角，显示细胞的营养和健康程度的重要指标
3.6 | 腹部检测 | 可以测内脏脂肪量、皮下脂肪量、对于腹部脂肪检测结果量化，更好地进行监测和评估；报告中显示腹部肥胖预测图
3.7 | 数据输入 | 键盘、触摸屏、电脑远程操作
3.8 | 显示方法 | ≥8英寸彩色触摸液晶屏
3.9 | 测量时间 | ≤1min
3.10 | 测量电流 | ≤180μA
3.11 | 测量体重 | (10-250)kg，误差≤0.5kg
3.12 | 适用年龄 | (3-99)岁
3.13 | 身高范围 | (80-200)cm
3.14 | 报告模式 | ≥3种
3.15 | 测量方式 | 站立测量
3.16 | 打印报告 | 成人综合报告、成人节段水分报告、儿童专用报告、A4纸中文报告
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示
4 | 配置需求 | 专用管理软件1套，检测主机1台、电源适配器1套、激光打印机1台、配套专用超声身高仪（有目测装置）1台、脚踝电极1个
5 | 物联网支持功能 | 设备具有联网功能，通过一定的接口形式和数据格式将设备运行状态、关键系统参数、日志信息、测量数据等信息传送给其他系统或平台
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。