## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血栓弹力图仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 能对凝血全过程进行模拟动态监测，有完整的血凝块描记图形及凝血全过程凝血指标。能够在一次检测中完成对凝血因子功能，纤维蛋白原功能，血小板功能和纤维蛋白溶解功能的检测。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、ISO和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 检测杯驱动一同步线，同步电机，杯盖旋动时受到血凝块形成和溶解过程中切应力作用。
3.2 | 输出参数 | 输出参数：20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，Angle，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA等。
3.3 | 传感器 | 悬挂杯盖的扭丝连接到电气机器传感器
3.4 | 温度控制 | 每个通道独立控制温度
3.5 | 电源 | 外部供电，CSA认证，220V模式50HZ
3.6 | 配置 | 需要配备具备COM九针接口的电脑，方便软件的操作和数据的存储和检索。
*3.7 | 检测功能 | 高岭土检测；肝素酶杯检测；血小板图检测;快速TEG检测；功能性纤维蛋白原检测。
·3.8 | 常用检测试剂的有效期 | 高岭土和血小板图试剂不低于20个月
·3.9 | 常用检测试剂的精密度 | 高岭土MA的变异系数(CV) ≤10%。 血小板图ADP%和AA%（抑制率）的变异系数 (CV) ≤ 10%. （以注册证说明书为准）
3.1 | 质控品 | 具有原厂生产的正常及异常两个水平的血栓弹力图专用质控品。
3.11 | 重复性 | 检测同份血样5次，主要指标如：R、Angle、MA值CV值均小于5%。
3.12 | 检测样本 | 19. 全血检测，不需要处理血样，检测用血1ml；两个独立通道，同时检测两个样本；每个通道独立控制检测温度，并且可以调节；使用标准电源：220V。
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 电脑、打印机、主机、电源线、说明书、合格证等。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。