## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 静脉定位仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 利用红外光探测皮下静脉血管图像在皮肤表面准确、清晰地原位呈现，便于医护人员查看定位皮下静脉。使用于烧伤科、老年科、儿科等患者血管条件不好，需要查看表浅静脉的科室。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 深度提示功能 | ≥4挡深度提示功能
3.2 | 待机性能 | 具备自动休眠待机及自动唤醒功能
3.3 | 投影距离提示 | 具备最佳投影距离指示
*3.4 | 操作提示功能 | 具备最佳穿刺路径推荐及最佳血管灌注水平提示
3.5 | 影像增强方式 | 外置式血管影像增强器
3.6 | 投影尺寸 | 大、中、小三种投影尺寸
3.7 | 最佳成像高度 | 200±20mm
3.8 | 投影颜色模式 | 五种投影颜色且每种颜色均可反色切换
·3.9 | 投影亮度 | 五档投影亮度
·3.10 | 最大可识别血管深度 | ≥皮下12mm
3.11 | 图像解析速度 | ≥30帧/秒
·3.12 | 电池性能 | 电池充电时间：≤3小时，电池续航时间≥5小时
·3.13 | 图像处理功能 | 具备血管分布图像的锁定、储存及回放功能。且可导出血管分布图像至电脑
3.14 | 设备操作方式 | 手持和支架固定
*3.15 | 设备供电方式 | 具备两种：电池供电；支架外接电源供电
3.16 | 设备不良事件情况 | 无不良事件
*4 | 配置需求 | 主机、充电器和充电机座
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后 2个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。