## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 无创运动心排量监测系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床对病人的心排量常规检查及运动评估
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测量参数 | 3.1.1. HR:心率 3.1.2.SV:心收缩量 3.1.3. CO:心输出量 3.1.4.CI:心脏指数 3.1.5.CTI:心收缩指数 3.1.6.VET:瓣膜射血时间 3.1.7. EF:射血分数 3.1.8. EDV:舒张末期容量 3.1.9. SVRi:外周血管阻力指数；体循环阻力指数 3.1.10. SVR:外周血管阻力；体循环阻力 3.1.11 LCWi:左心作功指数 3.1.12. TFI:胸液指数 *3.1.13. EDFR:前负荷率 3.1.14. ECG:心电波形
3.2 | 测量方法 | 改良型心阻抗法、形态校正法
3.3 | 参数校正法 | 具备
*3.4 | 系统可选监测方式 | 静态监测、运动监测
3.5 | 基础系统 | Windows操作系统
3.6 | 电脑端监测软件 | 要通过CFDA注册认证（提供证明文件）
3.7 | 数据报告储存功能 | 具备
*3.8 | 监测设备 | 无线遥测发射盒
·3.9 | 动态监测方式 | 具备
·3.10 | 测量频率 | 运动状态下测量参数采集可在1-30秒内自由设定
3.11 | 运动状态实时监测功能 | 具备
3.12 | 排血量测量功能 | 具备
3.13 | 对比分析功能 | 具备
·3.14 | 综合评估系统 | 具备
4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
*6 | 配置需求 | 1.血流动力学监测仪主机1台 2.保护和运输设备的手提箱1个 3.相应的连接线缆1套 4.配套电极片600片
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。