## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2）
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 通道数 | ≥6
*3.2 | 双光源传感器 | 具备
*3.3 | 波段数量 | ≥4
3.4 | 事件标记 | 可记录并以字母（A-Z）标记、显示标记事件的日期和时间、事件标记编码以及标记时间点各连接通道的读数
3.5 | 组织氧饱和度（%rSO2） | 显示范围0%-100%
*3.6 | 主机重量 | ≤1kg
3.7 | 数据导出 | 支持蓝牙、RS-232端口进行数据导出
3.8 | 数据刷新频率 | ≤1.5秒
·3.9 | 电源 | 可充电锂电池，续航≥6小时
3.10 | 传感器型号 | 至少具备4种型号传感器：大号传感器、中号传感器、小号传感器、小号非粘性传感器
3.11 | 传感器探测面积 | 深度≥2cm，宽度≥4cm
3.12 | 报警及安全指标 | 报警功能：自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警，通道报警
*4 | 配置需求 | 主机1台、前置放大器电缆4条（脑组织线缆2条、肌肉组织线缆2条）、大号传感器4对、台车1个
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。