## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 薄层色谱扫描仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于放射性诊断药物合成和动力学代谢的研究。能够对正电子发射体和一些标准的核药学同位素如99mTc,111In,131I等放射性药物进行纯度测定和动力学研究
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 探头适用性 | 无需更换探头，便可测3H、14C及大部分核素
2.2 | 放化纯分析 | 适用于分析FDG的放射性化学纯度，FDG纯度测定≤1分钟完成
·2.3 | 批量测样 | 可编程批量测量样品，无需人工干预
2.4 | 计数 | 直接成像、快速分析、无需剪刮就可对色谱板进行计数
2.5 | 扫描分析时间 | ≤10分钟内对1000DPM的3H或100DPM的14C完成扫描成像 ≤4小时内完成对20cm×20cm板完整的二维分析（分析3H,14C）
2.6 | 分析软件 | 可以在窗口中显示整个范围的扫描情况。有及时收集数据，峰的检测定位，自动积分，对数据评估，制定报告和输出功能等功能，可对经常使用的分析方法方便地进行配置、存储和编辑
2.7 | 无窗探测 | 具备无窗探测功能
2.8 | 自动化控制 | 具备自动化控制高压和气体流量
2.9 | 定位装置 | 具备滑动定位装置
·2.10 | 维护程序 | 内置探测器校准和维护程序
2.11 | 分析扫描 | 可编程自动化2D分析扫描
·2.12 | 探测器类型 | 流气式正比计数器
2.13 | 灵敏性 | 100dpm： 18F、 14C、 32P ，1000dpm：3H、 12I
2.14 | 线性 | ≤1%
2.15 | 探测器分辨率 | （0.5-3）mm之间
·2.16 | 设备本底 | ≤0.15 cpm
2.17 | 可纯度测定核素
2.17.1 | 应用核素 | 3H、14C
2.17.2 | 核医学用核素 | 99mTc、125I、131I、111In
2.17.3 | PET化学 | 18F、11C
3 | 配置需求 | 设备主机一台、电脑一套、打印机1台、专用软件1套及其它标配附件
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。