## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心电图机 |  | 总数量（台/套） | 20 | 预算总金额（万元） | 120
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 常规心电图检查，可同屏显示12导联心电图，同时具有自动测量分析功能和网络连接功能
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 同步采集通道 | ≥12导联
3.2 | 外置独立输入盒 | 具备
3.3 | 共模抑制比 | ≥100dB
3.4 | 内部噪声 | ≤15μVp-p
*3.5 | 采样率 | ≥8000点/秒/通道
*3.6 | 显示屏 | ≥6.5英寸彩色液晶屏
3.7 | 波形显示 | 可同屏显示12导心电波形
3.8 | 操作键盘 | 具备
*3.9 | 打印功能 | 可实时打印12导心电波形，内置
3.10 | 电池 | 充满电可连续工作时间≥30分钟
3.11 | 网络连接 | 网络连接功能
3.12 | 自动测量分析功能 | 具备
3.13 | 心律失常检测 | 具备
3.14 | 起搏器检测功能 | 具备
3.15 | 婴儿心电诊断功能 | 具备
·3.16 | 测量分析 | 支持18导联分析算法
3.17 | 报警及安全指标 | 具备导联脱落报警，心律失常时波形异常报警，机器异常报警
*4 | 配置需求 | 主机1台，12导心电导联线 ≥2套，原装台车 1个， 电源线 1根
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。