## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动内窥镜清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 105
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于软式内镜清洗消毒及灭菌处理。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 清洗要求 | 至少双盆设计，可异步同时洗消两条以上内镜
*3.2 | 程序设定 | 可设置≥9种以上清洗消毒程序
·3.3 | 人员防护功能 | 具备防护消毒剂气体外泄的双层防护盖设计，内盖采用漂浮盖防蒸汽形成设计，抑制消毒剂气体挥发，具备消毒液蒸汽吸附系统。
·3.4 | 超声清洗桥 | 具备，可清洗各品牌超声内镜、TEE探头等
3.5 | 洗消记录打印功能 | 机器内置集成储存打印系统，能够自动记录打印实际洗消过程的每一步，且能随时导出洗消记录，进行查询统计及管理
3.6 | 内镜智能测漏保护功能 | 具备
3.7 | 清洗功能
3.7.1 | 清洗稀释功能 | 具备设置清洗剂稀释比例。可按若干ml/秒注入，可任意设定注入秒数，以达到相应的稀释比例，达到清洗效果
3.7.2 | 清洗剂报警功能 | 清洗剂储液量不足自动报警，无需人工观察，且配有内置清洗剂自动抽取装置
3.8 | 酒精风干功能 | 可以直接无菌过滤空气干燥和酒精空气干燥。
3.9 | 消毒计数功能 | 具备
3.10 | 自身消毒程序 | 独立内置的全自动整机水路消毒程序，单独调取，一键启动完成，不混同与内镜洗消程序。可在更换水路过滤器以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌。
·3.11 | 控制面板 | 具备控制面板数字键盘操作系统及LED指示系统。
*3.12 | 消毒剂 | 支持使用可重复过氧乙酸消毒剂，达到灭菌级别；
3.13 | 消毒液储液槽 | 两个独立的消毒液储液槽，两个独立的消毒液泵，容积≥15L/个，保证内镜全浸泡消毒。
·3.14 | 闭环连接设置 | 与院内内镜无菌储存转运系统共用转运篮筐及内镜连接接头，形成完整闭环；
3.15 | 纯化水处理 | 预先处理纯化水
3.16 | 报警及安全指标 | 清洗剂储液量不足自动报警，酒精储液量不足自动报警，消毒液储量不足自动报警，测漏不合格自动报警，盖子未关闭自动报警
3.17 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求（每台） | 内置打印系统1套 内置消毒液储液槽2个 测漏连接接头2套 洗消连接接头2套 空气压缩机 细菌过滤器1套 漂浮盖及外盖 空气过滤器1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。