## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 麻醉机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 60
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对成人、小儿及婴幼儿的吸入麻醉及呼吸管理。
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证及CE或FDA认证。
3 | 技术和性能参数
3.1 | 工作条件要求
3.1.1 | 工作环境 | 温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%,大气压：70.0到106.0kPa。
3.1.2 | 后备电池 | 锂电池，使用时间≥90min。
3.1.3 | 接口 | 具有RS232通信接口、多功能网络接口、USB接口等连接功能。
·3.1.4 | 抽屉 | ≥2个。
3.1.5 | 内窥镜手术模式 | 具备
3.1.6 | 计时器 | 具备。
3.1.7 | 关机功能 | 具备10秒延迟关机功能。
·3.1.8 | 电源接口 | ≥3个输出电源接口。
3.1.9 | 废气排放 | 主动式废气排放系统（AGSS）。
3.2 | 气源
3.2.1 | 两气源 | 标配氧、空两气源。
3.2.2 | 笑氧保护 | 保证任何流量下氧浓度≥25%。
3.2.3 | 快速充氧范围 | 25-75L/min。
3.3 | 流量计
*3.3.1 | 全电子流量计 | 具备全电子流量计，并可直接设置氧浓度及总流量。
3.3.2 | 机械总流量计 | 具备。
·3.3.3 | 最佳流量指示功能 | 具备最佳流量指示功能，通过氧耗、二氧化碳生成、回路内泄露监测，能提示最佳流量，保证最低安全流量设置。
3.4 | 挥发罐
*3.4.1 | 挥发罐 | 标配一个同厂同品牌柒氟醚挥发罐，罐位数≥2，可提供同厂、同品牌地氟醚挥发罐，非OEM。
3.4.2 | 补偿 | 具备空气压力、流速和温度补偿。
3.4.3 | 加药量 | 首次加药量（干药芯）≥350ml，再次加药量≥300ml。
3.5 | 呼吸回路
3.5.1 | 回路消毒 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，并具有135℃高温高压消毒的标识。
3.5.2 | 二氧化碳吸收罐容积 | ≥1400ml。
·3.5.3 | 回路容积 | ≤3L。
3.5.4 | 流量传感器 | 内置双流量传感器，分别置于吸入端和呼出端，防碰撞，防水式设计。
·3.5.5 | 回路加温 | 具有回路整体加温（非部分加温）功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响。
3.5.6 | 二氧化碳旁路功能 | 具备
3.5.7 | 呼吸系统泄露量 | ≤60mL/min。
3.5.8 | 辅助吸氧功能 | 具备。
3.6 | 呼吸机
3.6.1 | 控制方式 | 气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示。
*3.6.2 | 通气模式 | 提供辅助/控制通气，容量控制通气(VCV)、压力控制通气(PCV)、压力控制容量保证通气(PCV-VG)、同步间歇指令-容量控制通气(SIMV-VC)、同步间歇指令-压力控制通气(SIMV-PC)、Monitor或待机模式、体外循环模式CPB、手动通气模式、电子PEEP；可选配通气模式：同步间歇指令-压力控制容量保证通气 (SIMV-VG)、持续气道正压/压力支持通气(CPAP/PS)、ACGO模式，方便以后需要时升级。
3.6.3 | 潮气量设置范围 | 15-1500ml(容量控制模式下）
3.6.4 | 吸气压力设置范围 | 5-80 cmH2O。
3.6.5 | 压力限制设置范围 | 10－100 cmH2O。
3.6.6 | 吸气暂停 | OFF, 5%-60%吸气时间。
3.6.7 | 呼吸频率置范围 | 3-100次/分钟。
3.6.8 | 吸呼比设置范围 | 4:1－1:8。
3.6.9 | PEEP | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3到30 cmH2O。
*3.6.10 | 最大吸气流速 | ≥120L/min。
3.6.11 | 风箱 | 上升式透明风箱，小儿手术无需更换风箱。
3.6.12 | 呼吸机功能 | 具备病人类型（成人、小儿或婴幼儿）选择功能，有防止错误或不安全设置功能。
3.7 | 监测
*3.7.1 | 显示屏尺寸 | ≥15英寸彩色触摸屏。
3.7.2 | 报警功能 | 具备三级声光报警功能，显示生理报警、技术报警和提示信息。
3.7.3 | 显示波形及参数 | 可同屏显示波形、肺功能环图及参数信息。波形显示：压力、流速、容量。
3.7.4 | 插件槽 | 具备插件槽，可直接热插拔所有插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用。
*3.7.5 | 肺功能监测 | 具备，提供三种肺功能环图：P-V（压力-容积）环、F-V （流速-容积）环和P-F（压力-流速）环，可反映顺应性、过度充气、呼吸系统泄漏和气道阻塞情况。
3.7.6 | 潮气量监测范围 | 0－3000ml。
3.7.7 | PEEP监测范围 | 0－70cmH2O。
3.7.8 | 吸呼比监测范围 | 50:1－1:50。
3.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机1台，同品牌柒氟醚挥发罐1个，主动排污系统1套。
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。