## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气垫翻身电动监护病床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 98
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于重症患者的临床护理，渐进式康复治疗
*2 | 资质认证 | 同时通过CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 床体长度 | 床体可缩进和展开，缩进状态最小长度≥2000mm，充分展开长度≥ 2300mm
·3.2 | 床体宽度 | 护栏直立状态宽度≥1000mm，护栏折叠状态宽度≥880mm
·3.3 | 床体高度 | 床体放平并降至最低时高度≤450mm,最高高度≥850mm
·3.4 | 床尾板回缩功能 | 床尾板可电动回缩≤250mm为足部提供支撑
·3.5 | 最大头部倾斜角度 | ≥75度
3.6 | 膝部最大倾斜角度 | ≥30度
·3.7 | 最大足部下垂角度 | ≥75度
·3.8 | 倾斜角度可调范围 | 头低脚高位角度≥10度，头高脚低位角度≥15度
3.9 | 角度显示功能 | 具备角度指示器，可显示特定角度
3.1 | 完全座椅位 | 可一键操作实现完全椅位
3.11 | 离床座椅位 | 具备
·3.12 | 床旁X线透射 | 背部床板可透X光，可实现患者不离床进行X线透射
3.13 | 床垫
*3.13.1 | 床垫类型 | 具备与床体同品牌防褥疮治疗气垫，具有治疗功能
3.13.2 | 床垫厚度 | ≥20cm
·3.13.3 | 床垫气泵 | 内置式气泵
·3.13.4 | 床垫辅助翻身功能 | 具有辅助翻身功能，左翻/右翻/平卧。
·3.13.5 | 床垫持续侧翻功能 | 具备床垫持续侧翻功能，可预先设定侧翻时间、方向、侧翻的频率
*3.13.6 | 床垫背部敲击和振动功能 | 具备床垫背部敲击和振动功能，且强度、频率、持续时间可调
·3.13.7 | 睡眠功能 | 具备睡眠模式
3.14 | 操作面板 | 护栏两侧具备操作面板，医患操作分开配置
·3.15 | 显示面板 | 彩色液晶屏显示面板，左右侧护栏中间上均有
3.16 | CPR功能 | 具备
*3.17 | 体重秤 | 内置式体重秤，精确度≤1kg
3.18 | 离床报警器 | 具备患者离床报警器
3.19 | 夜灯功能 | 具备夜灯功能
*3.20 | 数据连接功能 | 可升级连接院内网络功能或数据传输功能，来进行病床数据连接，监测病人信息、病床状态、和维修报警等数据，以确保患者长期处于安全状态。
3.21 | 报警及安全指标 | 至少具备患者离床报警,未刹车报警
*4 | 配置需求 | 每台设备包含：床体*1、治疗床垫*1、备用电池*1、可伸缩输液架*1、管线集合器*1、氧气瓶固定器*1、防撞脚轮*4，夜灯*1
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1O | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。