## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 血浆速冻机 |  |  | 项目编号（或预算编号）
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 80 |  | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 快速完成血浆的速冻
*2 | 资质认证 |  | 获得CFDA认证
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 制冷方式： |  | 双层平板接触式制冷，血袋置于上、下冷板之间，达到快速冷冻。
·3.2 | 标准容量： |  | 冷板面积（接触血袋的冷冻实际面积）：≥1110×570（mm2）。可同时速冻48袋400ml血浆。
*3.3 | 冷板承载： |  | 承载血袋的下冷板应为固定结构，不可移动。
*3.4 | 速冻要求： |  | 速冻机空载工作状态时，冷板最低温度≤-55℃。
3.5 | 除霜性能： |  | 有除霜功能，除霜状态及时间在显示屏中实时显示。
3.6 | 人性化操作： |  | 上下两层冷板可以独立运行，互不影响。
3.7 | 防夹破血袋设计： |  | 设备有防夹破血袋设计或专利，确保血浆速冻时血浆袋不被冷板压破。
3.8 | 显示屏与存储： |  | 仪器内置≥10寸彩色触摸显示屏，可实时显示温度曲线、运行状态等信息
3.9 | 冷板温度变化: |  | 可实时监控并记录冷板温度变化，储存历史数据，并能随时查阅。
3.10 | 血浆速冻过程温度监控： |  | 能实时监测速冻过程中血浆袋的温度变化，并在显示屏上显示温度变化，进行质控。
3.11 | 箱体材质： |  | 机体采用不锈钢拉丝板，阻燃，坚固、高效散热、耐受紫外线照射，机体不可采用ABS板。
3.12 | 存取方式： |  | 速冻机从一面取放，防止漏冷，内部需有灯带，方便取放
3.13 | 贮存功能： |  | 在血浆速冻完成后，冷板温度自动切换至低温贮存血浆，贮存温度≤-30℃。
3.14 | 制冷压缩机： |  | 采用知名品牌的双级制冷压缩机，高效制冷、噪声小。采用环保制冷剂。
3.15 | 制冷压缩机自动保护： |  | 可设定压缩机正常运行的温度值，当超出温度值时，压缩机会自动停止运转，保护压缩机，延长使用寿命。
*3.16 | 设计方式; |  | 分体式设计，压缩机、风机置于室外，减小噪音和室内散热
3.17 | 冷板运动： |  | 速冻时冷板的闭合通过上冷板的升降来实现，上冷板的升降速度快，无噪音，反应灵敏。
3.18 | 冷板运动控制： |  | 冷板的运动由电机控制，不接受采用气缸或气动方式控制冷板的升降，运动平稳，无异常噪音。
3.19 | 其他功能 |  | 标配USB接口，方便数据导出。
3.20 | 电源 |  | 380V/AC,50HZ
4 | 报警及安全指标 |  | 具备声光报警方式，有压缩机高温故障报警、油压差过账报警、推杆电机不同步报警等，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询
5 | 设备不良事件情况 |  | 无
6 | 配置需求 |  | 设备主机
7 | 配套医用试剂耗材 |  | 无
*8 | 售后条款
8.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
8.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 |  | 合同签订后30日内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。