- 技术要求

| 设备名称 | 全自动免疫分析流水线 |  | 项目编号（或预算编号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 49 | 预算总金额 （万元） | 49 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 |  | 采购参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 |  | 流水线系统可实现样本的分析前、分析中、分析后的全自动化，可连接主流品牌的全自动化学发光分析仪 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 |  | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 自动化单元 |  | 包含标本前处理、标本轨道运输、仪器连接、样本回收归档及中央控制软件等单元组成，兼容性高。 |  |  |  |
| 3.2 | 动力 |  | 采用静音马达作为动力，可24小时开机使用。 |  |  |  |
| *3.3 | 开盖功能 |  | 具备开盖功能，可对识别后的样本自动去盖，能去除各种的试管盖 |  |  |  |
| 3.4 | 开盖速度 |  | 开盖速度≥500管/小时 |  |  |  |
| •3.5 | 处理或传输速度 |  | ≥1000管/小时 |  |  |  |
| 3.6 | 急诊通道 |  | 具备急诊通道，可优先处理急诊标本 |  |  |  |
| 3.7 | 标本识别 |  | 前处理采用无线频射技术（RFID）与条码阅读器识别技术 |  |  |  |
| •3.8 | 分杯功能 |  | 具备分杯功能，采用一次性TIP头，智能压力感应检测标本液面高度 |  |  |  |
| 3.9 | 分杯速度 |  | ≥540管/小时 |  |  |  |
| 3.10 | 缓冲模块 |  | 需具备样本缓冲功能，由缓冲模块调控线上样本的推送数量、自定义优先等级等，有效进行样本运输的同时预防轨道堵塞。 |  |  |  |
| 3.11 | 离心功能 |  | 具备离心功能，具有自动配平功能，可恒温离心 |  |  |  |
| 3.12 | 离心机速度 |  | ≥300管/小时 |  |  |  |
| •3.13 | 质控管理 |  | 具备线上质控品装载单元，可储存多种质控品，质控品舱带冷藏功能 |  |  |  |
| 3.14 | 自动预约质控 |  | 质控品的自动推送规则，既可以根据预设，将控品随机推送上线 |  |  |  |
| 3.15 | 出样回收模块速度 |  | ≥600管/小时 |  |  |  |
| 3.16 | 出样回收模块容量 |  | ≥400管 |  |  |  |
| 3.17 | 冰箱储存标本容量 |  | ≥5000管 |  |  |  |
| 3.18 | 系统中心控制软件 |  | 能够集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态 |  |  |  |
| 3.19 | 数据通信 |  | 可与医院HIS/LIS系统双向联接 |  |  |  |
| 3.20 | 自动审核功能 |  | 具备自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。 |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |
| 6 | 配置需求 |  | 去盖模块；分杯模块；离心模块；回收模块；储存模块；数据处理模块；轨道模块（需连接8台化学发光免疫分析仪） 配套软件 |  |  |  |
| *7 | 售后条款 |  | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入 |  |  |  |
| 7.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| 7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |
| 7.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| 7.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| 7.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| 7.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 7.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 7.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |
| 7.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到采购文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需报价企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |