## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医用毒麻药品柜 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 120
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足药房对麻醉、精一、医疗用毒性药品的储存、发放、管理需求，精准管理进销存数据，并进行相关电子化记录
*2 | 资质认证 | ISO质量管理体系认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 柜体材质 | 保险柜高强度材质，满足国家麻醉药品管理要求
*3.2 | 操作界面 | 触摸屏控制
3.3 | 系统语言 | 简体中文
*3.4 | 登录方式 | 1.支持指纹、ID卡、用户名密码等多种登录方式登录系统； 2.可以设置和分配使用权限，使得每个角色具备不同的开启权限，实现双人双锁功能；
*3.5 | 实时监控功能 | 具有高清摄像监控操作环境，能够对操作环境进行全天性多方位的高清摄像监控，视频资料至少能保留180天
*3.6 | 可存储种类 | 能够存放针剂药品，片剂药品，袋装药品，单剂量、多剂量包装的常温药品，空安瓿等毒麻药品管理内容
*3.7 | 可存储量 | 储药品种数≥ 40种，储存量≥500个包装单位
3.8 | 抽屉层数 | ≥8层，每层最小单元抽屉高度≥80mm
3.9 | 主控屏幕取药 | 可扫描处方二维码按医嘱取药、自动接收电子信息按照电子处方取药、登录选择药品取药；并自动减库
3.10 | 药盒取药 | 配备智能药盒，能通过药盒盖调整药品数量，记录取用数量
3.11 | 补药方式 | 支持自动补药、手动补药
·3.12 | 出药方式 | 按效期远近开启相应药盒
·3.13 | 单支计数功能 | 药盒内部为每支药品配备独立的存储空间与传感器，可自动记录取药及填药数量
3.14 | 温控模块 | 具备，支持冷藏功能（4-6）°C
3.15 | 主机性能 | 配备工业级主机，内存≥4G，支持药品管理系统软件与手麻系统软件同时运行
*3.16 | 备用电源 | 具备UPS电池，保证在无外界电源情况下，正常工作时间≥30分钟
3.17 | 可移动性 | 底端设置安全滚轮
*3.18 | 信息化药品供给模式 | 系统能与医院信息集成平台、HIS、手麻系统、电子病历系统实现无缝连接，同步科室/用户/患者/药品/手术信息等
*3.19 | 药品管理要求 | 符合“五专管理”要求
*3.20 | 药品自动盘点 | 具备实时自动盘点功能，并同步库存信息
3.21 | 记录功能 | 准确记录对麻精药品的取用及追溯 |  |  |  | 全程监管人员操作记录，药品出入记录，并形成可追溯机制
3.22 | 报表功能 | 能够生成库存报表、手术报表、用药报表、空瓶回收报表等
*3.23 | 管理系统功能 | 能够管理毒麻药品处方、账册、空安瓿等所有毒麻药品内容，做到药品信息维护、处方扫描、药品绑定、补药、取药、还药、药物核销、回收、库存自动盘点等
3.24 | 显示信息 | 管理系统界面显示每个编号抽屉内的药品信息，包括：药品名称、规格、批号、效期、库存数量、药品基数等
·3.25 | 提示功能 | 具有储位药品下限报警提示、临近效期提示，补药时提示药品装填位置和数量
3.26 | 数据导入导出 | 系统能将处方信息、配置信息、基础信息、库存信息等导出为独立文件进行备份；能在需要数据恢复时进行数据导入
·3.27 | 断网操作 | 断网后，可进行用户登录和取药操作，操作记录可以被系统记录，并在联网后同步上服务器
*3.28 | 急停功能 | 具备，可实现紧急停机
3.29 | 单机或系统故障下的应急预案 | 出现系统或单机故障时，支持人工应急取药
3.3 | 报警及安全指标 | 未登录强制开启或设备故障等情况可报警
3.31 | 设备不良事件情况 | 厂家提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1、主机，含控制系统、软件； 2、安全存储机构
5 | 安装要求 | 220VAC，50/60Hz，国标三插制式插头
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。