## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 染色体染片机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 自动染片机用于染色体的显带操作，根据设定的显带方法，可实现染色体显带过程中消化、中止、染色和清洗等过程的自动化操作，对胰酶消化和吉姆萨染色液染色过程中的温度和搅拌速度进行精确控制
·2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 自动化操作 | 胰酶消化、终止、染色、清洗操作自动化，每批处理≥24张标准载玻片
·3.2 | 温度控制 | 消化和染色缸配有独立控制温度调控模块，可控范围室温40±1℃
3.3 | 方法程序 | 可保存≥4种方法程序
3.4 | 储液缸 | 耐腐储液缸≥5个
3.5 | 胰酶消化时间调节 | 具备
3.6 | 消化中止时间调节 | 具备
3.7 | 染色时间调节 | 具备
3.8 | 清洗时间调节 | （0-100）s内清洗时间可调
·3.9 | 磁力搅拌速度 | ≥5档可调
3.10 | 屏幕 | 彩色LED屏幕
*4 | 配置需求 | 设备主机1套及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。