## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心肺复苏机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对心脏骤停患者进行胸外按压
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 驱动方式 | 电动电控
·3.2 | 按压方式 | 仿手工按压
*3.3 | 固定方式 | 设备固定和支撑组件采用硬质材料，避免机器重量附加到患者身上
*3.4 | 按压通气模式 | 包含30:2按压模式和连续按压模式
3.4 | 按压频率 | ≥100次/分钟，误差≤±3 次/分钟
·3.6 | 最大按压深度 | ≥5厘米 | 板洗和排洗 | 板洗和排洗 | 板洗和排洗
3.7 | 按压与放松时间比 | 1:1
3.8 | 通气提示 | 按压周期结束前具有声音提示，提示医生做通气准备
3.9 | 急停功能 | 按压时急停功能
3.1 | 电池续航时间 | ≥40分钟
3.11 | 电池指示 | 具有电池剩余电量指示和充电进度指示
3.12 | 供电方式 | 电池供电和交流电供电
·3.13 | 与除颤手柄同步使用功能 | 无需拆卸机器即可实现
3.14 | 重量 | ≤10kg
3.14 | 报警及安全指标 | 具有设备故障报警提示、按压深度过深过浅报警、电池温度过高报警、电池电量过低报警
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机(含控制面板)1台，按压固定装置(1套)，源供应装置（电池或气瓶）(1个)，配套的循环使用装置（充电器或充气器）(1个)，便携背包（1个）
*5 | 售后条款
5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。