## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） | 2022-06YL-045 | 器械名称 | 股腋动脉插管手术器械包 | 总数量（单位） | 2包 | 预算总金额（万元） | 73
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于股腋动脉插管手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 提供ISO13485认证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
·3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，高尔夫球式手柄，直头，头端钻石粉涂层工艺，带锁扣，头宽2.0mm，全长19cm | 2把
3.2 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片，夹持0号针，全长20cm | 2把
3.3 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，超锋利，弯头，全长18cm | 1把
3.4 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，圆柄，头宽1.2mm，无损齿，带重锤，全长21cm | 1把
3.5 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端牙状，全长18cm | 2把
·3.6 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，扁柄金把，头端网纹状，头宽1.8mm,长度20cm | 2把
·3.7 | 止血钳 |  | 钛合金材质 | 用于股腋动脉插管手术 | 钛合金材质，环柄带锁扣，头端45°，无损齿，全长12cm | 2把
3.8 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，无损伤齿，头端C型，大心耳钳，全长16cm | 1把
3.9 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，小弯钳，全长16cm | 3把
3.1 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，头端直角状，小号，全长19cm | 1把
3.11 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，带锁扣，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度20cm | 2把
3.12 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，刀柄4号 | 1把
·3.13 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于股腋动脉插管手术 | 医用不锈钢材质，头端3*4齿，全长13cm,带关节 | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。