## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 智能采血管理系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于自动获得患者信息及医嘱检测项目，自动选择不同颜色、规格的采血管，打印患者信息及检验项目，自动粘贴采血管，实现采血流程的标准化、智能化、自动化和信息化
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 处理速度 | 单机速度≤2.5秒/支
2.2 | 管仓容量 | 8仓位，整机管仓容量大于等于400支（可选管仓及容量）
·2.3 | 在线加管 | 无需停机加管，同种功能采血管放置于不同的管仓，可通过软件灵活配置
·2.4 | 采血管类型 | 兼容直径（12-15）mm，长度（50-100）mm的各种主流规格采血管
2.5 | 标签规格 | （75×30）mm、（50×30）mm、（50x25）mm、（30x25）mm、（30x20）mm，支持定制
2.6 | 条码制式 | Code39、Code128、EAN128、EAN8/13、Codabar、Int2/5、UPCA/E等10种
·2.7 | 防错功能 | 具备自动复核功能
2.8 | 身份判别 | 支持就诊卡、医保卡、身份证、条码扫描或数字输入等多种方式
2.9 | 可视化血窗 | 贴标时自动识别采血管原有贴纸边缘，可有效实现血窗可视化，可自动保留采血管刻度线，贴标高度可任意设定，可对各种不同高度的采血管进行贴标
2.1 | 打印机数量 | 标准与非标打印机2个；支持标准采血管打印贴标和非标容器标签打印；支持自动打印与手动打印功能
2.11 | 打印方式 | 热敏纸打印
2.12 | 打印清晰度 | ≥230dpi
2.13 | 独立运行 | 每台贴标机与系统连接都有独立的地址，单机运行，互不干涉
2.14 | 报警 | 具备缺管报警功能
2.15 | 软件功能 | 可控用户管理、护士抽血统计、贴标记录查询、标签补打功能，回执单打印功能
2.16 | 故障提醒 | 故障代码化显示，可实现故障快速判断
2.17 | 输入电压 | AC（100-240）V,50Hz/60Hz
2.18 | 输入功率 | 130W
2.19 | 安全认证 | 提供真实有效的权威检测机构或实验室出具的安规和EMC检测报告
2.2 | 报警及安全指标 | 打印机缺纸，贴标机故障有报警声，故障代码化提示 |  |  |  | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 支持win7操作系统
*4 | 联网要求 | 无缝对接医院HIS/体检系统，数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等
4.1 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。