## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心身睡眠治疗系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 改善睡眠障碍，提高睡眠质量，诱导睡眠
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 能量发生及转换系统
3.1.2 | 音频输入 | 具备3.5mm耳机插口
3.1.3 | 音频振动输出 | ≥7芯航空插头
3.2 | 生物频率振动系统
3.2.1 | 阻抗 | ≤8Ω×4个
3.2.2 | 额定功率 | ≤80W
*3.2.3 | 振动频率 | 20Hz-120Hz，误差±2Hz
3.3 | 音乐治疗系统
*3.3.1 | 处方音乐 | 配备≥3套经临床验证的处方音乐
3.3.2 | 阻抗 | ≤4Ω×2个
3.3.3 | 音频输出方式 | 内置扬声器加耳机两种输出方式
*3.3.4 | 频率范围 | 125Hz-10000Hz
3.3.5 | 额定功率 | ≤16W
3.4 | 脉冲磁场治疗系统
·3.4.1 | 磁场强度 | 0mT-5mT之间，误差±20%
·3.4.2 | 单周期内激励脉宽 | ≥500μS
3.4.3 | 单周期内激励电压 | 16V（±5%）连续输出20s，停止6s
3.4.4 | 激励电压稳定保护功能 | 脉冲电磁场激励电压峰值≤17V
3.5 | 显示屏幕 | ≥12英寸触摸屏幕
·3.6 | 磁频感应电子模块 | 通过磁频感应电子模块实现频率治疗、磁场治疗和音乐治疗（如响应该参数需提供2个1000次的磁频感应电子模块）
3.7 | 治疗床体规格 | 参考规格2300mm(长)，1100mm(宽)，770mm(高), 误差±200mm
3.8 | 治疗时间 | 任意调节治疗时长≥40min
3.9 | 运行模式 | 具备多频率、间歇加载连续运行
3.10 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 治疗体1套、能量转换器1台、床体（ABS）1张、主机箱1台、耳机1个、工控机1台、设备专用软件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。