## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血库专用血液冷藏箱 |  |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 27
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于输血科专业冷藏储存血液及血液制品
*2 | 资质认证 | 资质认证 | 具备CFDA认证 | 具备CFDA认证 | 具备CFDA认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数 | 技术和性能参数
3.1 | 容积 | 容积 | ≥420L | ≥420L | ≥420L | ≥420L
·3.2 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 宽度≤900mm，深度≤950mm | 宽度≤900mm，深度≤950mm | 宽度≤900mm，深度≤950mm | 宽度≤900mm，深度≤950mm
3.3 | 运行功率 | 运行功率 | ≥230W | ≤245W | ≤245W | ≤245W
*3.4 | 储存温度 | 储存温度 | 至少满足(2-6)℃可调 | 满足或优于2-6℃ | 满足或优于2-6℃ | 满足或优于2-6℃
3.5 | 样式 | 样式
3.5.1 | 整体结构 | 整体结构 | 立式，单门 | 立式，单门 | 立式，单门 | 立式，单门
*3.5.2 | 锁扣 | 锁扣 | 至少配有机械锁和电磁锁，并具备刷卡解锁或指纹解锁功能 | 至少配有机械锁和电磁锁，并具备刷卡解锁和指纹解锁功能 | 至少配有机械锁和电磁锁，并具备刷卡解锁和指纹解锁功能 | 至少配有机械锁和电磁锁，并具备刷卡解锁和指纹解锁功能
·3.5.3 | 万向脚轮 | 万向脚轮 | 具备，且具备刹车装置 | 具备 | 具备 | 具备
*3.5.4 | 温度显示 | 实时温度显示 | 可监控箱内实时温度 | 可实时监控箱内温度 | 可实时监控箱内温度 | 可实时监控箱内温度
3.5.5 | 内部搁架 | 内部搁架 | ≥5层，不锈钢材质 | ≥5层，不锈钢材质 | ≥5层，不锈钢材质 | ≥5层，不锈钢材质
3.6 | 制冷方式 | 制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷
3.7 | 功能要求 | 功能要求
·3.7.1 | 界面显示 | 界面显示 | 至少可显示箱内实时温度、工作状态、时间和报警记录等信息 | 包括但不限于显示箱内实时温度、工作状态、时间和报警记录等信息 | 包括但不限于显示箱内实时温度、工作状态、时间和报警记录等信息 | 包括但不限于显示箱内实时温度、工作状态、时间和报警记录等信息
3.7.2 | 控制面板 | 触摸屏尺寸 | ≥7寸触摸屏 | ≥7寸 | ≥7寸 | ≥7寸
3.7.3 | 打印功能 | 打印功能 | 具备，可以自定义时间段打印，并具备储存功能 | 具有温度记录打印机，可以自定义时间段打印，并具备储存功能 | 具有温度记录打印机，可以自定义时间段打印，并具备储存功能 | 具有温度记录打印机，可以自定义时间段打印，并具备储存功能
3.8 | 压缩机 | 压缩机 | 变频压缩机 | 变频压缩机，高效节能，噪音低 | 变频压缩机，高效节能，噪音低 | 变频压缩机，高效节能，噪音低
3.9 | 材料 | 材料 | 箱体材料为彩涂钢板，内胆材料为304不锈钢材质 | 箱体材料为彩涂钢板 内胆材料为304不锈钢材质 | 箱体材料为彩涂钢板 内胆材料为304不锈钢材质 | 箱体材料为彩涂钢板 内胆材料为304不锈钢材质
*3.10 | 控温精度 | 控温精度 | 误差≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃ | ≤0.1℃
·3.11 | 电池 | 电池 | 续航≥24小时，断电后报警并持续显示箱内实时温度 | 电池可提供≥24小时断电后报警并持续显示箱内实时温度 | 电池可提供≥24小时断电后报警并持续显示箱内实时温度 | 电池可提供≥24小时断电后报警并持续显示箱内实时温度
·3.12 | 智慧血液管理系统 | 智慧血液管理系统 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备
3.13 | 报警及安全指标 | 报警及安全指标 | 至少具备高低温、开门、传感器故障、断电报警等完善声光报警功能 | 至少具备高低温、开门、传感器故障、断电报警等完善声光报警功能 | 至少具备高低温、开门、传感器故障、断电报警等完善声光报警功能 | 至少具备高低温、开门、传感器故障、断电报警等完善声光报警功能
3.14 | 设备不良事件情况 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 配置需求 | 主机一台及相关配套附件 | 主机一台及相关配套附件 | 主机一台及相关配套附件 | 主机一台及相关配套附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 |  | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 |  | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 |  | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | R 无配套耗材 □开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。