## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 糖化血红蛋白分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 22
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于检测人体内糖化血红蛋白含量
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和FDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 全自动机型 | 具备全自动检测功能
3.2 | 实验原理 | 高效液相色谱（HPLC）原理
·3.3 | 处理样本能力 | ≥80个批量或连续上样
3.4 | 检测速度 | ≤90s/样本
3.5 | 重复性 | CV<2.0%
*3.6 | 检测要求 | 具有检测常见异常血红蛋白的功能
·3.7 | 上样模式 | 样品管帽穿刺的采样模式
3.8 | 维护功能 | 具备
3.9 | 报告模式 | 激光打印，具有IFCC和NGSP两种报告单位。包括样品色谱图，各种检测成分（峰成分，保留时间，相对百分比，出峰面积等），分析的数据和时间
3.10 | 报警指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机和操作电脑各1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 物联网支持功能
6.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息
6.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,支持LIS连接，费用由中标方提供
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
* | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。