## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动尿有形成分分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床检测尿液有形成分、尿液细胞图像等其他尿液中的指标
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理 | 全自动显微镜数码成像,超活体S染色
3.2 | 检测速度 | ≥100标本/小时
*3.3 | 样本染色 | 自动染色
3.4 | 标本量 | 上机标本≥1ml
3.5 | 标本预处理 | 无需前处理，尿管直接上机
3.6 | 采集图像 | 采集图像数量≥25张
3.7 | 图像存储 | 存储至机器自带的硬盘
·3.8 | 扩展功能 | 提供轨道与尿干化学分析仪连接，扩展成为尿液检测流水线
3.9 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报三年设备不良情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 专用图像分析及智能识别软件
4.2 | 硬件 | 设备主机和电脑各1台，及其配套设备
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
*6 | 联网要求 | 支持LIS连接，费用由中标方提供
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
* | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。