## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物刺激反馈仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50.00
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备通道
3.1.1 | 电刺激通道（STIM） | ≥4个
3.1.2 | 肌电采集通道（EMG） | ≥4个
3.2 | 采样率 | ≥8192 Hz
·3.3 | 分辨率 | ≤1uv
3.4 | 刺激电流上升/下降时间 | （0-19）s范围内可调
·3.5 | 电刺激脉冲频率 | 包含（1-250）Hz
·3.6 | 电刺激脉冲宽度 | （50-600）μs
·3.7 | 肌电采集范围 | （2-2000）μV
3.8 | 筛查指标 | 至少包含前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性等
3.9 | 筛查报告 | 系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分
3.10 | 压力模式
3.10.1 | 盆底肌张力检测功能 | 使用压力探头，给出盆底肌张力相关测试值、参考值、张力-时间曲线、并给出报告
3.10.2 | 智能阴道训练牵张功能 | 可根据个体化差异自动调节气囊体积，进行个体化训练
3.11 | 治疗模式 | 包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、 多媒体游戏训练
3.12 | 肌电触发电刺激 | 刺激模式包括阀值上刺激和阀值下刺激，系统可根据肌肉收缩情况自动调整阀值
3.13 | Kegel训练 | 可采用肌电值和MVC%(最大随意收缩力的百分比)两种模式
3.14 | 数据管理 | 支持对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形
3.15 | 治疗方案自定义 | 支持
3.16 | 筛查、评估结果 | 自动生成
3.17 | 报警及安全指标 | 设备具备电极脱落等指标异常提示及安全报警声音、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | 生物刺激反馈软件1套
4.2 | 硬件 | 包含生物刺激反馈仪主机（含支架）1台、台车及其他配套附件各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 R 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。