## 医疗设备技术需求确认表
附件4
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 防褥疮气床垫 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 38万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 配合临床体位治疗，具备防压疮功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 条形气室 | ≥24根管
·3.2 | 悬浮压力调节范围 | 低压不低于15mmHg，高压不高于40mmHg
·3.3 | 精确压力显示 | 显示可调节压力
*3.4 | 器械翻身角度 | 0-30度
·3.5 | 循环侧翻时间调节 | 循环侧翻时间调节范围10-120分钟，步进1分钟
·3.6 | 气垫温度调节 | 室温~40°C
3.7 | 最大载重 | ≥135公斤
·3.8 | 拉链滤单技术 | 具备，孔径≤37um
·3.9 | 背部通风 | 具有，风速0-3m/s
·3.10 | 一键启动辅助排便 | 一键启动臀部两组气室迅速凹陷放气
·3.11 | 一键启动床垫自动加压 | 具备
·3.12 | 翻身控制模式 | ≥4组控制模式
·3.13 | 床垫波动时间可调节 | 调节范围：10-120分钟
3.14 | CPR快速放气 | 具备CPR快速放气，时间≤30秒
·3.15 | 触摸屏操作与控制 | 具备
3.16 | 防止侧滑功能 | 2根防侧滑气室
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求 | 至少包含主机一套 床垫一套 及相关配件一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。