## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 低温手术系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人体病变组织的冷冻消融治疗
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示内容 | 具有实时工作压力显示
3.2 | 独立工作通道 | 具有独立冷冻工作通道数≥4
3.3 | 操作界面 | 具备中文操作界面
3.4 | 显示器 | ≥17英寸
3.5 | 启停控制 | 具有启动/停止按键
3.6 | 操作键盘 | 具有操作键盘
·3.7 | 条形码扫描 | 具有条形码扫描，可手动录入条码
3.8 | 一次性无菌冷冻消融针接口 | 具有一次性无菌冷冻消融针及测温探针接口
3.9 | 一次性无菌冷冻消融针延长输气管 | 具有一次性无菌冷冻消融针延长输气管，有温度补偿导线
·3.10 | 水汽过滤功能 | 具备二级水汽过滤系统，过滤器数量≥4个
3.11 | 一次性无菌冷冻消融针
3.11.1 | 一次性使用 | 无菌冷冻消融针带独立唯一条形码
·3.11.2 | 规格 | 消融针规格大于等于3种，并包括外径≥3.3mm和外径≤1.8的规格
3.11.3 | 测温范围 | 测温范围 -200°C 至+100°C，误差≤±2℃
3.11.4 | 冷媒 | 具备氩气或液氮降温
3.11.5 | 热媒 | 具备氦气升温
3.11.6 | 测温器 | 具备独立测温器
3.12 | 显示独立通道 | 显示独立通道≥4个
3.13 | 显示独立测温探针工作温度 | 具备
3.14 | 实时显示一次性无菌冷冻消融针工作状态 | 具有实时显示断开、可用、选中、冷冻、加热、急停、固定
3.15 | 自动急停功能 | 具有高压急停功能
3.16 | 自动排气功能 | 具备
3.17 | 降温速率 | 10°C/s误差≤±20%
3.18 | 报警及安全指标 | 超温提示，低压提示，高压提示
*4 | 配置需求 | 低温手术系统主控制器1套，显示器1台，氩气调压器（压力表）1套，氦气压力表1套，冷冻器延长输气管及接口4条，一次性无菌冷冻消融针4把
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 □ 开放耗材 ☑ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 封闭耗材附件
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 低温手术系统 |  |  | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 一次性无菌冷冻消融针（探针直径3.3mm有效工作长度160mm±10mm) | 无 | 2000 | 用于肿瘤的冷冻消融治疗
2 | 一次性无菌冷冻消融针（探针直径2.4mm有效工作长度150mm±10mm) | 无 | 300 | 用于肿瘤的冷冻消融治疗
3 | 一次性无菌冷冻消融针（探针直径2.4mm有效工作长度210mm±10mm) | 无 | 300 | 用于肿瘤的冷冻消融治疗
4 | 一次性无菌冷冻消融针（探针直径1.7mm有效工作长度150mm±10mm) | 无 | 300 | 用于肿瘤的冷冻消融治疗
二、今后可选择开展或使用项目
无
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。