## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 重症监护专用多体位病床 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于ICU、抢救室等危重病人的休息、治疗、转运和检查等用途
*2 | 资质认证 | 具备CFDA证书、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 病床外形尺寸 | 长：≥2280mm；宽：≥960mm
·3.2 | 病床高度调整 | 最低 ：≤390mm；最高：≥760mm
3.3 | 背板调节范围 | ≥65°
3.4 | 大腿板调节范围 | ≥40°
3.5 | 头低脚高位 | ≥15°
3.6 | 脚低头高位 | ≥15°
3.7 | 电动调节功能 | 需包含整体前后倾斜、整体升降、背板升降、腿板升降功能
3.8 | 电动一键式体位功能 | 需具备电动一键心衰病人椅位、一键半卧位、一键检查体位及一键归零位等多种常用体位
·3.9 | 称重系统 | 具备
·3.9.1 | 病人体重冻结功能 | 具备
·3.9.2 | 差重功能 | 具备
3.1 | CPR功能 | 需具备电动及手动CPR功能
·3.11 | 回退功能 | 背板和大腿板带有自动回退功能
3.12 | 中央控制器 | 具备
3.13 | 蓄电池 | 充满电可使用≥5天
·3.14 | 升降电机 | 立柱式电机
3.15 | 床头床尾板拆卸 | 具备
·3.16 | 床板透视X光 | 需支持床上病人胸腔、腹腔和盆腔位置的X光拍摄
·3.17 | 护栏 | 护栏含银离子抗菌成分
3.18 | 角度显示器 | 具备
3.19 | 床底夜灯 | 具备
3.2 | 脚轮 | 静音脚轮，需具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置
·3.21 | 床底座 | ABS绝缘外壳
3.22 | 整床承重 | ≥250kg
3.23 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.24 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台） | 包含病床*1、床垫*1、备用电池*1
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。