## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 注射泵 |  | 总数量（台/套） | 40 | 预算总金额（万元） | 52
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本功能 | 用于药物的高精度连续微量注射
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 注射精度 | ±2%范围内
·3.2 | 速率范围 | 至少包含（0.1—1800）ml/h，步进0.01ml
3.3 | 预置输液总量范围 | (0.1-9999.99)ml,步进0.01ml
3.4 | 快进流速范围 | 包含（0.1-1800）ml/h范围，具有自动和手动快进可选
·3.5 | 自动统计累计量 | 至少包含：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
·3.6 | 支持注射器规格 | 至少包含：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
·3.7 | 自动固定功能 | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹
·3.8 | 注射模式 | 至少包含：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式
*3.9 | 屏幕 | ≥3.5英寸（电容触摸屏）支持上下左右滑动操作
3.1 | 操作界面 | 全中文软件操作界面
3.11 | 锁屏功能 | 支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
3.12 | 药物库 | 可储存药物信息≥2000种
·3.13 | 剂量纠错功能 | 具备药物剂量纠错功能，可设置不同药物的流速上、下限值，在参数超限时给予提示
3.14 | 药物颜色标识 | 支持药物色彩标识，支持10种以上颜色
3.15 | 报警查看 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息
3.16 | 动态压力监测 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
3.17 | 压力报警阈值 | ≥9档可调
·3.18 | 阻塞前预警提示 | 可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
·3.19 | 阻塞后自动重启输液功能 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
3.2 | 信息储存 | 储存、回放历史记录≥1000个
3.21 | 电池 | 电池工作时间≥8小时@5ml/h
*3.22 | 阻塞压力最小报警阈值 | ≤75mmHg
*3.23 | 重量 | ≤1.9kg
·3.24 | 转运 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用
3.25 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.26 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每台） | 至少包含主机1台、相关配套配件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。