## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 150
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于对成人患者进行通气辅助及呼吸支持
*2 | 资质认证 | 具备CFDA，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 工作原理 | 电控气动
*3.2 | 常规通气模式
3.2.1 | 容量控制通气模式（VC） | 具备
3.2.2 | 压力控制通气模式（PC） | 具备
3.2.3 | 压力调节容量控制通气（PRVC） | 具备
3.2.4 | 双水平气道正压通气模式 | 具备
3.2.5 | 智能通气模式(Auto Flow 或VV+ 等) | 具备
3.2.6 | 窒息后备通气模式 | 具备
3.3 | 通气参数设置
*3.3.1 | 潮气量 | (20—2500)ml
3.3.2 | 呼吸频率 | (1-100)次/分
3.3.3 | 吸入气氧浓度 | (21—100)Vol%
3.3.4 | PEEP | (0—50)cmH2O
3.3.5 | 吸气压力 | (0-90)cmH2O
3.3.6 | 峰流速 | (0-180)l/min
3.3.7 | 吸气时间 | (0.1 - 5)s
3.3.8 | 压力触发灵敏度 | （-20 — -0.5）cmH2O
*3.3.9 | 流速触发灵敏度 | （0.5—15）L/min
3.4 | 监测参数
3.4.1 | 压力 | 峰压, 平均压, 最小压，PEEP
3.4.2 | 流速 | 吸气峰流速, 呼气峰流速
3.4.3 | 容量 | 呼出潮气量, 呼出分钟通气量，泄漏气量
3.4.4 | 时间 | 吸气时间, 呼气时间, I:E, 总呼吸频率, 自主呼吸频率
3.4.5 | 氧气 | 气道氧浓度
·3.4.6 | 实时肺功能参数 | 吸气阻力,静态顺应性,呼气时间常数,呼吸做功,压力时间乘积, 浅快呼吸指数, P0.1
·3.4.7 | 实时图形监测 | 压力-时间波形，流量-时间波形等
3.5 | 其他功能
*3.5.1 | 流量传感器 | 超声流量传感器或热丝流量传感器，非压差式传感器
*3.5.2 | 氧传感器 | 顺磁氧传感器或超声氧传感器
3.5.3 | 自动漏气补偿 | 具备
3.5.4 | 自动插管阻力补偿（ATRC）功能 | 具备
3.5.5 | 脱机评定功能 | 具备
3.5.6 | 雾化吸入 | 具备
·3.5.7 | 辅助吸痰 | 具备
·3.5.8 | 高流量氧疗功能 | 具备
·3.5.9 | 内置后备充电电池 | 工作时间≥0.5小时
·3.5.10 | 屏幕尺寸 | ≥15英寸彩色触摸控制屏
*3.6 | 报警参数 | 至少包含气道压力高、低报警，呼出潮气量过高过低报警，呼吸频率过高报警，分钟通气量高、低报警，窒息报警,管道脱落报警
*4 | 配置需求（每台） | 主机系统、专用推车、湿化装置、支撑臂、模拟肺各一套；保养套件、湿化罐和呼吸管路不少于两套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训不少于两周
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。