## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 床旁下肢康复踏车 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 178.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对卧床患者进行下肢被动性、主动性训练。适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病、危重症早期康复和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA,CE和FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 开机自动校准功能 | 具备
3.2 | 训练方式 | 被动、助力、主动，抗阻自动转换；助力运动发现患者残存肌力，协助患者做主动运动；抗阻为增强其肌力
3.3 | 痉挛控制功能 | 具备
3.4 | 双侧对称性训练 | 具备
·3.5 | 训练程序 | 具备帕金森、多发性硬化、中风、心肺功能、耐力、加强、协调性训练、骨科疾病、神经疾病等九个以上的训练程序
3.6 | 腿部装置 | 具备对下肢有支撑、控制，防止膝关节过伸或者运动阻塞
3.7 | 语言设定 | 有多种语言，开机为中文显示
3.8 | 踏板与腿部装置连接 | 具备
·3.9 | 协调能力训练 | 具备 |  |  |  |  | s
3.1 | 平稳驱动系统 | 具备
3.11 | 踏板转动方向可调 | 具备
3.12 | 踏板转动幅度调整 | 具备
·3.13 | 下肢振动配件 | 频率：(1-12)HZ；振幅：±4.0mm
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机 1套 踝关节训练器 1套 膝关节训练器各 1套 膝盖支架 1个 脚踝振动配件 1个 脚踏板 1对
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。