## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 90
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气功能，适用于成人和儿童
*2 | 资质要求 | 具备CFDA认证和FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通气模式
*3.1.1 | 通气模式1 | 容量控制通气模式
*3.1.2 | 通气模式2 | 压力控制通气模式
*3.1.3 | 通气模式3 | 同步间歇指令通气模式
*3.1.4 | 通气模式4 | 持续气道正压模式
*3.1.5 | 通气模式5 | 双水平气道正压通气模式
*3.1.6 | 通气模式6 | 无创通气模式
*3.1.7 | 通气模式7 | 压力控制容量调节模式
*3.1.8 | 通气模式8 | 智能化通气模式（PAV+或ASV或Automode或AVM或AMV或MMV）
3.2 | 潮气量 | (20－3000)ml，最大误差≤15%
3.3 | 呼吸频率 | （4－80）次/分，最大误差≤10%或≤±1次/分（取绝对值大者）
3.4 | 氧浓度 | （21－100)%，最大误差≤5%
*3.5 | 最大吸气流速 | ≥180L/min
·3.6 | 高流量氧疗功能 | 具备，(10-50)L/min
3.7 | 升级及传输功能 | 软硬件升级及数据传输能力，病人趋势数据可以通过接口直接输出
3.8 | 补偿功能 | 自动泄漏补偿功能
3.9 | 评定功能 | 脱机评定功能
3.10 | 自检功能 | 开机自检、全面自检，压力传感器、流量传感器可自动标定
·3.11 | 监测功能
3.11.1 | 肺力学监测 | 实时动态监测气道阻力和肺顺应性
3.11.2 | 实时波形监测功能 | 压力－时间波形和流速－时间波形容量时间波形，趋势图
3.11.3 | 呼吸环 | 可显示压力-容量环或流量-容量环
*3.12 | 特殊功能 | 可升级神经调节辅助通气功能或跨肺压监测功能或脱机辅助工具
*3.13 | 雾化功能 | 具备
*3.14 | 流量传感器 | 超声流量传感器或热丝流量传感器（或一端为热丝流量传感器）
·3.15 | 显示屏 | ≥14英寸彩色显示器
·3.16 | CO2监测功能 | 具备
*3.17 | 电池工作时间 | ≥30分钟，可用电池开机工作，关机情况下可对电池充电
*3.18 | 吸气伺服 | 吸气伺服机构不接受涡轮机
*3.19 | 长效氧电池 | 顺磁氧传感器或超声氧传感器
3.20 | 报警及安全指标 | 设备具备潮气量、分钟通气量、漏气、气道压力、氧气浓度、窒息、管路脱落指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求（单台套） | 包含有创呼吸机主机、专用台车、呼吸机管路支架、CO2监测模块、湿化器等各1套，呼吸管路（成人及儿童）各≥3套、模拟肺≥3套、湿化罐≥3套
*5 | 物联网支持功能 | 具备
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。