## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 半自动生化分析仪 |  | 总数量 （台/套） | 2 | 预算总金额 （万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血液筛查,同时检测丙氨酸基转移酶、乳糜程度、血红蛋白等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测试通道 | ≥4个通道
3.2 | 检测项目 | 可同时检测丙氨酸基转移酶、乳糜程度、血红蛋白等项目
3.3 | 检测速度 | 单通道≥60份样本/h
3.4 | 光源 | LED灯，寿命≥20000小时
3.5 | 波长 | （340～800）nm
3.6 | 滤光片波长 | 340nm、492nm、546nm等
3.7 | 滤光片孔位 | ≥9个
3.8 | 分析方法 | 终点法、速率法、两点法、比浊法、吸光度
3.9 | 比色方式 | 分立式比色
3.10 | 吸光度测试范围（Abs） | （0.000-3.000）Abs
3.11 | 分析仪稳定性 | 在340nm处，20分钟内, 蒸馏水吸光度的变化≤0.005
3.12 | 杂散光（Abs） | 在340nm波长下，杂光≤0.1%
3.13 | 准确度 | Abs=0.500，偏差±0.030； Abs=1.000，偏差±0.060
3.14 | 重复性 | 分析仪重复测量的变异系数(CV) ≤1.0％
3.15 | 吸光度线性 | 0.2～≤0.5，线性偏倚±5%；＞0.5～≤1.0线性偏倚±4%；＞1.0～≤1.8线性偏倚±2%
3.16 | 交叉污染 | 无
3.17 | 恒温系统 | 工作区具备37℃电子恒温，实时显示温度
3.18 | 标配干式恒温器 | 20孔干式恒温器
3.19 | 质量控制 | 打印Levey Jennings质控图
3.20 | 数据处理 | 条码扫描、显示、储存、传输、打印功能
3.21 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材需求
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 半自动生化分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：2台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测 （治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 谷丙转氨酶 | ALT | 30000
2 | 血红蛋白 | HB | 30000
3 | 乳糜血程度 | CB | 30000
若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 转氨酶试剂 | 无 | 30000
2 | 比色杯 | 无 | 30000
二、今后可选择开展或使用项目
示例：
1 | 谷丙转氨酶 | ALT | 30000
2 | 血红蛋白 | HB | 30000
3 | 乳糜血程度 | CB | 30000
…
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。