## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 大容量离心机 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血液成分全血分离低温离心
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，具备CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 最高转速 | ≥4700rpm
3.2 | 最大相对离心力 | ≥6500×g
·3.3 | 最大容量 | ≥16×500ml血袋
3.4 | 不平衡容忍度 | 对位≥125g
*3.5 | 温度范围设置 | （-9～+40）℃，1℃步进
3.6 | 加速/减速选择 | ≥10挡加速可调，≥10挡减速可调
3.7 | 转头不平衡检测 | 具备
3.8 | 分步离心 | ≥15个程序，分别设定运行曲线/速度/时间
3.9 | 时间设定范围 | 1分钟至99小时59分钟
3.10 | 控制系统 | 微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数
3.11 | 驱动系统 | 无碳刷变频驱动
3.12 | 节能技术 | 腔门开启时压缩机关闭
3.13 | 离心效果积分功能 | 具备
3.14 | 预冷功能 | 具备
3.15 | 离心数据记录 | 具备
3.16 | 报警及安全指标 | 满足超速保护及自动安全门锁保护程序，设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机一台，水平转头一个，双桶血袋吊篮一套，套桶一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。